# Открытое акционерное общество «Газпром»

## Негосударственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

# Новоуренгойский техникум газовой промышленности

# Электрические измерения

Методические указания и контрольные задания

для  студентов-заочников

образовательных учреждений среднего

профессионального  образования по специальности  220843

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования

промышленных и гражданских зданий»

(базовый уровень)

## Новый Уренгой, 2013

|  |  | Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой «Электрические измерения» Заместитель директора по учебной работе П.Ф. Бобр ______________ «______» __________________2013 г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: 1. М.Н. Игнатенко - преподаватель спецдисциплин НТГП

2. Р.З. Лутфуллина - преподаватель спецдисциплин НТГП

Редактор: Е.Г. Константинова

Содержание

- Введение 											4

- Тематический план 									6

- Содержание учебной дисциплины							7

Введение                 									7

Раздел 1. Основы метрологии								7

Раздел 2. Средства измерения электрических величин             			7

Раздел 3 Измерение электрических и магнитных величин				9

Раздел 4 Измерение неэлектрических величин 					11

Раздел 5 Измерительно–информационные системы					11

- Перечень лабораторных работ 							13

- Литература 										14

- Методические указания к выполнению контрольных работ     		15

- Задания для контрольной работы 							32

8.  Экзаменационные вопросы                     						68

1 Введение

Дисциплина «Электрические измерения» предназначена для реализации Федерального государственного образовательного стандарта требований к минимуму  содержания и уровню подготовки студентов по специальности 270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» и является единой для всех форм обучения. Учебная дисциплина «Электрические измерения» является обще профессиональной, устанавливающей базовые знания для усвоения специальных дисциплин и получение практических навыков и умений при работе с электроизмерительными приборами.

Изучение дисциплины «Электрические измерения» основывается на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении дисциплин: «Физики», «Химии», «Математики», «Инженерной графики», «Электротехнических материалов», «Основ электроники».

Полученные знания и умения по дисциплине «Электрические измерения» являются необходимыми для более глубокого понимания материала по дисциплинам «Электрические машины», «Электротехника», «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий».

По учебному плану изучение данной дисциплины предусматривает проведение обзорных занятий и лабораторных работ в период лабораторно-экзаменационной сессий и межсессионных консультаций. Большая часть теоретического материала подлежит самостоятельному изучению студентами - заочниками, и в качестве одной из форм самостоятельной работы предусмотрено выполнение домашней контрольной работы, включающей задания практического характера. Лабораторные работы предназначены для углублённого изучения теоретического материала и получения практических навыков при работе с электроизмерительными приборами.

В качестве итогового контроля занятий предусматривается экзамен.

Контрольные задания разработаны в соответствии с действующей программой курса, утверждённой зам.директора НТГП.

В результате выполнения контрольных заданий, лабораторных работ и изучения теоретической части дисциплины студент должен:

знать:

– единицы физических величин;

– основные термины метрологии, характеристики средств измерений;

– погрешности измерений и способы обработки результатов прямых, косвенных и совместных измерений;

– принципы действия и устройство электротехнических измерительных приборов;

– основные характеристики аналоговых приборов;

– основные характеристики цифровых приборов;

уметь:

– определить погрешности измерения;

– измерять электрические величины аналоговыми приборами;

– измерять электрические величины цифровыми приборами;

– измерять и регистрировать изменяющиеся во времени электрические величины;

– определять статические и динамические характеристики магнитных материалов;

– измерять параметры электрических цепей.

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование разделов и тем | Кол-во аудиторных часов при очной форме обучения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Всего | ##### в том числе |  |
|  |  | лаб.раб | практ. раб |
| ###### Введение | 2 | - | - |
| ###### Раздел 1 Основы метрологии |  |  |  |
| # Тема 1.1 Основные метрологические понятия | 2 | - | - |
| Тема 1.2 Средства и методы измерений | 2 | - | - |
| Тема 1.3 Основы теории измерений | 2 | - | - |
| Итого: | 6 | - | - |
| Раздел 2 Средства измерения электри- ческих величин |  |  |  |
| Тема 2.1 Аналоговые электромеханические приборы | 6 | - | - |
| Тема 2.2 Преобразователи токов и напряжений | 8 | 4 | - |
| Тема 2.3 Электрические измерительные цепи | 4 | 2 | - |
| Тема 2.4 Регистрирующие приборы | 2 | - | - |
| Тема 2.5 Электронные измерительные приборы | 4 | 2 | - |
| Тема 2.6 Цифровые измерительные приборы | 6 | 2 | - |
| Итого: | 30 | 10 |  |
| Раздел 3 Измерение электрических и магнитных величин |  |  |  |
| Тема 3.1 Измерение угла сдвига фаз, частоты и коэффициента мощности | 6 | 4 | - |
| Тема 3.2 Измерение токов и напряжений | 2 | - | - |
| Тема 3.3 Измерение сопротивлений электрической цепи | 10 | 6 | - |
| Тема 3.4 Измерение мощности и энергии | 8 | 4 | - |
| Тема 3.5Поверка измерительных приборов | 6 | 4 | - |
| Тема 3.6 Измерение магнитных величин | 4 | 2 | - |
| Итого: | 36 | 20 | - |
| Раздел 4 Измерение неэлектрических величин |  |  |  |
| Тема 4.1 Общие сведения и характеристика первичных измерительных преобразователей | 2 | - | - |
| Тема 4.2 Электромеханические, электромагнитные и тепловые преобразователи | 2 | - | - |
| Итого: | 4 | - | - |
| Раздел 5 Измерительно-информационные системы |  |  |  |
| Тема 5.1 Назначение, виды и принцип построения информационно-измерительных систем | 2 | - | - |
| Итого: | 2 | - | - |
| Всего: | 80 | 30 | - |

Содержание учебной дисциплины

Введение [Л2 , 4Д ]

Общая характеристика дисциплины, ее цели и задачи. Роль измерений в современной науке и технике. Государственная система стандартизации. Метрология-наука о способах и средствах достижения единства измерения.

Вопросы для самоподготовки:

- Что такое  электрические измерения электрических и неэлектрических величин?

- Причина широкого распространения электрических измерений?

- Чем занимается метрология?

Раздел 1  ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ

Тема 1.1  Основные метрологические понятия [Л 2; 4Д ]

Задачи метрологии. Структурные элементы метрологии; объекты метрологии; величины физические и нефизические; характеристики величин; размер и размерность; значения измеряемых величин: истинные, действительные, фактические.

Единицы физических величин: основные и производные единицы измерений. Международная система единиц физических величин. Субъекты метрологии: Госстандарт России; Государственные научные метрологические центры и службы; ЦСМ; международные метрологические организации.

Тема 1.2  Средства и методы измерений [Л 2; Л3]

Виды измерений; средства измерений; определение, классификация, назначение. Средства поверки и калибровки: основные понятия, отличие поверки от калибровки. Эталонная база, порядок компорирования средств измерений. Средства измерений. Методы измерений. Классификация методов по видам измерений, преимущества и недостатки разных методов, выбор метода измерения.

Тема 1.3  Основы теории измерений   [Л 2; Л3]

Уравнение измерений. Шкалы измерений, их определения, математические модели измерений по различным шкалам; факторы, влияющие на результаты измерений. Погрешности. Классификация погрешностей; причины их возникновения, способы обнаружения и пути устранения.

Вопросы для самоподготовки:

- Основные единицы физических величин.

- Виды измерения по способу получения результата.

- Виды средств и методы электрических измерений.

- Структура и основные характеристики СИ.

- Что такое чувствительность измерительного прибора?

- Классификация погрешностей измерений и средств измерений.

Раздел 2  СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Тема 2.1  Аналоговые электромеханические приборы. [Л1,2; 4Д]

Общие технические требования, классификация, условные обозначения приборов. Цена деления, чувствительность отсчетных устройств. Диапазон измерений, диапазон показаний.

Принцип действия, устройство, схемы включения и область применения измерительных механизмов и приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической и электростатической систем.

Тема 2.2  Преобразователи токов и напряжений [Л1; 4Д]

Магнитоэлектрические измерительные механизмы с преобразователями: термоэлектрические приборы, выпрямительные приборы, вибрационные и логометрические.

Общие сведения о преобразователях токов и напряжений. Назначение, схемы включения и область применения шунтов и добавочных резисторов.

Измерительные трансформаторы. Назначение и принцип действия. Схемы включения, режимы работы измерительных трансформаторов тока и напряжения. Техника безопасности при работе с измерительными трансформаторами.

Измерительные клещи.

Тема 2.3  Электрические измерительные цепи.  [ Л1,2; 4Д]

Общие сведения. Мостовые цепи: одинарные мосты постоянного тока, двойные мосты постоянного тока, мосты переменного тока.

Компенсационные цепи. Схемы включения.

Тема 2.4  Регистрирующие приборы [Л1,2; 4Д]

Общие сведения, назначение и классификация. Методы регистрации. Виды диаграммных лент. Разновидности регистрирующих устройств и лентопротяжных механизмов. Самопишущие приборы.

Тема 2.5  Электронные измерительные приборы [ Л1,2; 4Д]

Общие сведения и классификация электронных измерительных  приборов. Принцип действия и область применения электронных вольтметров, осциллографов, омметров.

Тема 2.6 Цифровые измерительные приборы [Л1,2; 4Д]

Цифровые вольтметры постоянного и переменного тока. Комбинированные цифровые приборы (мультиметры). Измерители частоты и интервалов времени. Современные счетчики с электронным съемом  информации. Правила техники безопасности при работе с цифровыми  приборами.

Вопросы для самоподготовки:

- Устройство, принцип действия и область применения аналоговых электромеханических приборов различных систем?

- Расшифровать условные обозначения на шкалах электромеханических приборов.

- Как определить цену деления прибора?

- Принцип действия, устройство, параметры, схемы включения трансформаторов тока и напряжения.

- Правила безопасности при работе с измерительными трансформаторами.

- Назначение, устройство, схемы включения шунтов и добавочных резисторов для расширения пределов измерения амперметра и вольтметра?

- Схемы включения  для расширения пределов измерения амперметров и вольтметров.

- Компенсационный метод измерения напряжения, методы регистрации.

- Принцип действия и область применения компенсатора постоянного тока.

- Классификация электронных приборов.

- Принцип действия, структурные схемы, область применения измерительных генераторов, электронных осциллографов, электронных омметров.

- Принцип действия, структурные схемы и область применения  цифровых частотомеров, омметров.

- Принцип действия, область применения цифровых вольтметров с время-импульсным преобразователем, с кодо-импульсным преобразователем уравновешивающего действия.

Раздел 3  ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ  ВЕЛИЧИН

Тема 3.1 Измерение угла сдвига фаз, частоты и коэффициента

мощности   [Л1; 4Д]

Фазоуказатели. Принцип работы, устройство и применение.

Фазорегуляторы. Измерение коэффициента мощности cоs φ.

Измерение частоты вибрационным, электродинамическим и электромагнитным частотомерами. Измерение частоты осциллографом.

Тема 3.2 Измерение токов и напряжений  [ Л1; 4Д]

Методы измерения постоянных и переменных малых токов и напряжений.  Измерение средних токов и напряжений. Измерение токов и напряжений промышленной частоты. Измерение токов и напряжений повышенной частоты.

Тема 3.3  Измерение сопротивления электрических цепей [Л1,3; 4Д]

Особенности измерения малых, средних и больших сопротивлений постоянному току. Измерение сопротивлений методом амперметра и вольтметра. Измерение сопротивлений омметрами и мегаомметрами, одинарным и  двойным мостом. Типы, устройство и конструктивные особенности мегаомметров. Измерение емкостей и индуктивностей.

Тема 3.4  Измерение мощности и энергии [Л1,3; 4Д ]

Измерение активной мощности в цепях постоянного и переменного тока. Измерение активной мощности в трехфазной цепи различными методами. Двухэлементный и трехэлементный ваттметры. Измерение реактивной мощности в трехфазной цепи различными методами.

Устройство и принцип работы счетчиков электрической энергии индукционной системы. Однофазный счетчик электрической энергии.

Измерение активной энергии в трехфазной цепи. Двухэлементные и трехэлементные счетчики. Измерение реактивной энергии в трехфазной цепи. Маркировка счетчиков.

Тема 3.5  Поверка измерительных приборов [Л 2; Л3]

Задачи и порядок поверки. Способы и правила поверки. Поверка приборов: амперметров, вольтметров, ваттметров, счетчиков электрической энергии.

Тема 3.6 Измерение магнитных величин   [Л 2; Л3]

Основные понятия о способах и приборах для измерения магнитного потока, магнитной индукции, напряженности магнитного поля. Измерение мощности потерь в стали при намагничивании.

Вопросы для самоподготовки:

- Устройство, принцип действия и область применения электромеханических фазометров и частотомеров?

- Способы измерения частоты сигнала электронного осциллографа?

- Метод фигур Лиссажу?

- Осциллографические методы измерения угла сдвига фаз и частоты?

- Устройство, принцип действия и область применения фазоуказателей?

- Особенности измерений и область применения приборов различных систем для измерения токов и напряжений в различных пределах: в цепях постоянного тока и в цепях переменного тока промышленной частоты и в области высоких частот?

- Метод измерения токов в трехфазных цепях с использованием двух измерительных трансформаторов тока и напряжений в трехфазных цепях с использованием двух измерительных трансформаторов напряжения;

- Методы измерения сопротивлений, индуктивности, емкости?

- Устройство, принцип действия омметров, мегомметров, мостов переменного тока?

- Методы измерения сопротивления изоляции?

- Методика измерения сопротивления заземления?

- Методы измерения активной мощности в цепях постоянного тока и в одно  фазных цепях переменного тока?

- Схемы измерения активной и реактивной мощности в трехфазных цепях методом одного, двух, трех ваттметров, формулы и векторные диаграммы, поясняющие эти схемы?

- Схемы двух-  и трехэлементного ваттметров?

- Устройство, принцип действия, схемы включения индукционных счетчиков электрической  энергии в однофазных и трехфазных цепях переменного тока?

- Правила поверки амперметров, вольтметров, ваттметров, счетчиков электрической энергии.

- Правила выбора образцовых приборов для поверки;

- Методика измерения мощности потерь в стали при намагничивании;

- Схемы включения счетчиков электрической энергии с использованием измерительных трансформаторов?

Раздел 4    ИЗМЕРЕНИЕ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Тема 4.1  Общие сведения и характеристики первичных

измерительных преобразователей измерений [Л1, Л 2; Л3]

Достоинства электрических методов измерения неэлектрических величин. Классификация параметрических и генераторных преобразователей.

Тема 4.2 Электромеханические, электромагнитные и тепловые

преобразователи [Л1, Л 2; Л3]

Принцип действия, конструкция, достоинства, недостатки и область применения генераторных преобразователей неэлектрических величин: индукционных, термоэлектрических, пьезоэлектрических и фотоэлектронных. Особенности конструкции вторичных приборов.

Вопросы для самоподготовки:

- Классификация преобразователей неэлектрических величин в электрические.

- Достоинства электрических методов измерения неэлектрических величин.

- Принцип действия и область применения генераторных преобразователей.

- Маркировка термопар.

- Какие вторичные приборы применяются в комплекте с термопарами.

- Что такое градуировочная характеристика термопары?

Раздел 5  ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Тема 5.1  Назначение, виды и принципы построения измерительно-

информационных систем измерений [ Л3]

Классификация измерительно-информационных систем (ИИС): система сбора измерительной информации от исследуемого объекта, системы автоматического контроля за работой машин и технологических процессов; системы технической диагностики, основные структуры ИИС. Измерительно-вычислительные комплексы. Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии.

Вопросы для самоподготовки :

- Принципы построения измерительно-информационных систем.

- Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии.

- Структура измерительно-информационных систем.

- Что подразумевает техническое диагностирование?

- ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

| № работы | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Лабораторная работа № 1 Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра |
| 2 | Лабораторная работа № 2 Измерение частоты |
| 3 | Лабораторная работа № 3 Измерение электрических величин электронным осциллографом |
| 4 | Лабораторная работа № 4 Измерение тока и мощности с использованием трансформатора тока |

### 5 Перечень литературы

Основная:

- Панфилов В.А. Электрические измерения: Учебник для сред.проф. образования / В.А. Панфилов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.-288с.

- Малиновский В.Н. Электрические измерения, М., Энергоатомиздат, 1982.

- Хромоин П.К. Электротехнические измерения: учебное пособие / П.К. Хромоин.- М.: ФОРУМ, 2008-288с.: ил.

- Хрусталева З.А. Электрические и электронные измерения в задачах вопросах и упражнениях: учеб. Пособие для студ. Сред. Проф. Образования / З.А. Хрусталева, С.В. Парфенов. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. -176с.

- Некифоров А.Д. Метрология стандартизация и сертификация: Учеб. пособие / А.Д. Никифоров, Т.А. Бакиев

- Клевлеев В.М., Кузнецова И.А., Попов Ю.П. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник. – М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2004- 256с. (Серия « Профессиональное образование»)

7. 	Медведева Р.В. Средства измерений: учебник/ Р.В. Медведева, В.П. Мельников; по ред. Р.В. Медведевой. – М. : КНОРУС, 2011. -240с.

8.	Котур В.И., Скомская М.Н., Храмова Н.Н. Электричсекие измерения и электроизмерительные приборы, М., Энергоатомиздат, 1986.

9.	Измерение электрических и неэлектрических величин /под редакцией Н.Н.Евтихиева, М., Энергоатомиздат, 1990.

Дополнительная:

- Борисов Ю.И., Сигов А.С., Нефедов В.И., Битюков В.К., Белик Ю.Д., Верба В.С. Метрология, стандартизация и сертификация: Учебник / Ю.И. Борисов, А.С. Сигов, В.И. Нефедов и др; Под ред. Профессора А.С. Сигова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2005. – 336 с. – (Профессиональное образование)

- Тартаковский, Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений: Учеб. Для вузов / Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. – М.: Высш. Шк., 2002. – 205 с.: ил.

3.	Савенко Г.В. Измерительная техника, М., Высшая школа, 1974.

4.	Электротехнический справочник Т.1, М., Энергоатомиздат, 1985.

5.	Справочник по электроизмерительным приборам/ под редакцией К.К.Илюнина, М., Энергия, 1978.

6.	Атамелян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин, М., Высшая школа, 1989.

7.	Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, М., НЦЭНАС, 2000.

8.	Демидова-Панферова Р.М.  Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике, М., Энергоатомиздат, 1990.

9.	Спектор С.А. Электрические измерения физических величин, Ленинград, Энергоатомиздат, 1987.

- Методические указания к выполнению

контрольной работы

Выполнение контрольной работы – это один из основных видов самостоятельной работы студента – заочника, позволяющих освоить программу учебной дисциплины.

Задание на контрольную работу состоит из трёх задач и трёх теоретических вопросов. При выполнении работы предусматривается определение погрешности измерения и средство измерение, расширение приделов измерения приборов.

Выполнение контрольной работы рекомендуется проводить в следующем порядке:

- прочесть задания, определить, к какому разделу курса оно относится;

- подобрать необходимые первоисточники по данному вопросу;

- систематизировать имеющуюся информацию;

- продумать последовательность расчётов и провести их;

- проанализировать полученные результаты.

При оформлении контрольной работы необходимо обращать внимание на требования действующего ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам», «Руководство по оформлению курсовых и дипломных проектов» НТГП, 2011.

При решении задач необходимо:

- правильно оформить графики. Оси координат должны быть обозначены, на осях проставлены масштабные деления и их цифровые значения;

- схемы чертить в соответствии с действующими стандартами на буквенные и графические обозначения элементов схем  (схемы можно выполнить в графическом редакторе на компьютере);

- список литературы должен быть приведён в конце контрольной работы; при выполнении работы должны быть приведены ссылки на использованную литературу;

- все расчёты производить в системе СИ;

- условие задач следует переписывать полностью;

- применение ксерокопий в контрольной работе не допускаются.

Все задачи и расчёты должны выполняться с подробными пояснениями и ссылками на литературу.

Контрольные задания разработаны на 50 вариантов. Номер варианта определяется двумя последними цифрами шифра студента.

Если последние две цифры в зачетной книжке больше 50, то номер варианта определяется путем вычитания из шифра пятидесяти, (например: № зачетки 852678, т.е. шифр 78, номер варианта 78-50 = 28)

Контрольные работы, выполненные небрежно, с нарушениями предъявляемых требований, и несоответствующие заданному варианту, не зачитываются.

Лабораторные работы выполняются в период лабораторно - экзаменационной сессии.

Сдача экзаменов разрешается студентам, которые получили зачёт по контрольной работе и зачёт по лабораторным работам.

Примеры решения задач

Задача № 1. При поверке технического вольтметра класса точности 0,5 с пределом измерения 0 - 50  В были получены  данные, приведенные в таблице 15.

Заполнить остальные столбцы таблицы 15 (столбцы 1-3).  Сделать вывод о соответствии вольтметра своему классу точности. Построить кривую поправок.

Таблица 15.

| П о к а з а н и я |  |  | Действующее значение напряжения | Погрешности |  | Поправка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технического вольтметра | Образцового вольтметра |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | абсолютная | приведенная |  |
|  | при ходе вверх | при ходе в низ |  |  |  |  |
| Uх | Uo ↑ | Uo ↓ | Uo | U |  U | П |
| В | В | В | В | В | % | В |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 10,1 | 9,55 | 0,05 | 0,1 | - 0,05 |
| 20 | 19,5 | 20,2 | 19,85 | 0,15 | 0,3 | - 0,15 |
| 30 | 29,5 | 31 | 30,25 | - 0,25 | 0,5 | + 0,25 |
| 40 | 39,4 | 40,4 | 39.9 | 0,1 | 0,2 | - 0,1 |
| 50 | 49,2 | 50,4 | 49,9 | 0,2 | 0,4 | - 0,2 |

РЕШЕНИЕ:        Приводится расчет для второй строки таблицы.

- Действительное значение напряжения

Uo   +   Uo 

Uo = --------------------

2

9 + 10,1

Uo = ----------------- = 9,55 В

2

- Абсолютная  погрешность

U = Ux – Uo;

U = 10 – 9,55 = 0,05 B

3) Поправка

П = -  U;

П = - 0,05 В

- Нормирующее значение

UN  = Uконечн – Uначальн;

UN  = 50 – 0 = 50 В

- Приведенная погрешность

U

U = -------  100 % ;

UN

0,05

U = -------  100 = 0,1%

50

6) Делается вывод о соответствии поверяемого вольтметра своему классу точности. Так как приведенная погрешность    U не превышает класс точности 0,5, следовательно вольтметр соответствует классу точности.

7) Строится кривая поправок.

П

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

Ux

10                  20                 30                40               50

- 0,05

- 0,1

- 0,15

- 0,2

- 0,25

Рисунок 14  - Кривая поправок

Задача № 2.    Сопротивление резистора было определено косвенным методом по показаниям амперметра и ваттметра. Ток был измерен амперметром на 5 А класса точности 0,5, показание  амперметра 2 А; мощность была измерена ваттметром на 1500 Вт класса точности 1, показание ваттметра

1000 Вт. Вычислить значение сопротивления R, наибольшую относительную и абсолютную  погрешности измерения сопротивления.

РЕШЕНИЕ:

- Сопротивление резистора R

Р

R = ---- ;

I2

1000

R = -------  = 250 Ом

4

2) Относительная погрешность измерения тока

I N

I = I  ------;

I

5

I =  0,5 ----- = 1,25%

2

3) Относительная погрешность измерения мощности

РN

р = р -----;

Р

1500

р = 1  ------  = 1,5%

1000

- Относительная погрешность при  измерении сопротивления

R =  (р + 2I);

R  =  ( 1,5 + 2  1,25) =  4%

При определении наибольшей возможной погрешности следует брать наиболее неблагоприятный случай, т.е. относительные погрешности следует брать со знаком плюс.

5) Абсолютная погрешность измерении сопротивления

R  R

R = ------------- ;

100 %

4  250

R = ------------ = 10 Ом.

100 %

Ответ: R = (250  10) Ом.

Задача № 3. При равноточных измерениях сопротивления были получены результаты, приведенные в столбце 2 таблицы 26. Рассчитать среднее значение R и доверительный интервал при доверительной вероятности  = 0,95. Выявить промахи.

Таблица 26

| ί | R ί |  ί = R ί - R |  ί2 = (R ί – R)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Ом | Ом | Ом2 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 84,17 84,35 84,97 84,96 84,24 84,64 83,94 84,30 84,73 83,71 85,66 84,38 84,21 84,19 84,21 84,32 |  |  |

РЕШЕНИЕ:   Измерения называются равноточными, если они производятся по одной и той же методике средствами одинаковой точности и при неизменных внешних условиях.

- Среднее арифметическое значение сопротивления

 R i

R  = ------,

n

где n – число измерений

84,17 + 84,35 + 84,97 + 84,86 + 84, 24 + 84,64 + 83,94 + 84,3 + 84,73 + 83,71 + 85, 66 + 84,38 + 84, 21 + 84,19

R = -------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

16

+ 84, 21+ 84,32                1350,88

------------------     =     ------------- =  84,43 Ом

16                                16

- Отклонение результата измерения от среднего значения

 ί = R ί - R

 ί =84,17 – 84,43 = - 0,26 Ом

По результатам расчетов заполняется третий столбец таблицы 16.

3. Сумма отклонений результата измерений от среднего значения

ί = n

 i = 1  + 2 +  1  + …. n

ί = 1

Сумма отклонений результата измерений от среднего значения должна быть равна О.

4. Квадрат отклонений результата измерений от среднего значения    i2.

Результаты расчетов заносятся в 4ый столбец таблицы 16.

5. Средняя квадратическая погрешность

√(R1 – R )2 + (R2 – R )2 + ….( Rn – R )2

σ ≈ S  = ±     --------------------------------------------

n – 1

3,1380

σ =    ------------- =  0,46

16 – 1

6. Наибольшим результатом измерения является результат R11  Проверяется является ли он промахом. Для этого определяют  3 σ ≈ 3 • 0,46 = 1,38 и сравнивают с 11 = 1,23.

Так как  11 < σ, то R11 = 85,66  не является промахом.

Если R11  является промахом, то исключив его из ряда измеренных величин, заново вычисляется  σ   по п. 5

Предельная  абсолютная погрешность

 = х σ,

где х - коэффициент пропорциональности, определяется из таблицы (приложение1)

в зависимости от доверительной вероятности    ( =0,95) для Ф = 0,94882  ( =0,95)

х = 1,95

 = 1,95• 0,46 ≈ 0,9 Ом

с доверительной вероятностью ( = 0,95)

Ответ:  R = (84,4 ± 0,9) Ом с доверительной вероятностью  = 0,95

Ф(х)+22π −t22 dt ; 0≤Ф(х)≤1

Задача № 4.    Расширить предел измерения магнитоэлектрического милливольтметра с пределом  75 мВ с током полного отклонения 3mA до 150 В, 300 В. Нарисовать схему двухпредельного вольтметра.

РЕШЕНИЕ:

- Внутреннее сопротивление милливольтметра

Uv

Rv = -------

I v

75 • 10 –3

Rv = ----------- = 25 Ом

3 • 10 –3

- Множитель добавочного сопротивления

U

n = ------

Uv

150

n1 =  ----------   =  2 • 10–3  = 2000

75 • 10–3

300

n2 =  ------------  =  4 • 10 –3  = 4000

75 • 10 –3

Добавочное сопротивление

Rдоб = Rv (n – 1)

Rдоб1 = 25 (2000 – 1) = 49975 Ом = 49,975 кОм.

Rдоб1 =  25 (4000 – 1) = 99975 Ом = 99,975 кОм.

m

+                                               75mv                                     150B                                       300B

50кОм

Rдоб1 = 49,975 кОм

Rдоб2 = 99,975 кОм

Рисунок 15 - Схема двухпредельного вольтметра

Задача № 5.  Расширить предел измерения магнитоэлектрического миллиамперметра с пределом  7,5 мА и номинальным напряжением 75 мВ до 15 А. Рассчитать длину шунта,

намотанного из манганиновой проволоки ( =0,42 Ом  •  мм2 ), сечением S = 0,25 мм2

Нарисовать схему амперметра с шунтом.

РЕШЕНИЕ:

- Внутренне сопротивление милливольтметра

UА

RА = -------

IА

75 • 10 –3 В

RА = --------------    =  10 Ом

7,5 • 10 –3 А

- Коэффициент шунтирования

I

n = ------

IA

15

n = ------------- = 2000

7,55 • 10 –3

3. Сопротивление шунта

RA

Rш = ------

n  - 1

10

Rш =  ----------   = 0,005 Ом

2000 – 1

4. Длина проволоки для шунта

ℓ                                Rш •  S

Rш =   ----------           →   ℓ   = ----------

S                                     

0,005 • 0,25

ℓ = --------------- =  0,2976 м

0,42

m

Rн

Rш

Рисунок 16  - Схема амперметра с шунтом

Задача № 6.     По осциллограмме, приведенной на рисунке  17, определить амплитудное, действующее значение  напряжения, период, частоту исследуемого сигнала.

mU = 10В/дел

Um

ℓ                                                                                                                     МС

mТ  = 2 ------

дел

Т

Рисунок 17 - Осциллограмма

РЕШЕНИЕ:

- Амплитудное значение напряжения

ℓ •  mU

Um = -----------,

2

10дел • 10В/дел

Um = ------------------- =  50 В

2

где    ℓ - число делений

2. Действующее значение напряжения

U=Um2,

U=502=35,36B

3. Период

Т = n  •  mт,

где n – число делений в периоде

Т = 16 дел • 2 мс/дел = 32 мс = 32 • 10-3с

4. Чаcтота

1

f = -----

Т

1

f = ---------- = 31,25Гц

32 • 10-3

Задача № 7   В цепь однополупериодного (двухполупериодного) выпрямителя подсоединены амперметры магнитоэлектрической, электромагнитной систем и электронный осциллограф с образцовым сопротивлением 10 Ом, подсоединенным параллельно входу У осциллографа. Определить показания амперметров по сциллограмме, приведенной на рисунке 18.

mU = 1 B/дел

ℓ

Рисунок 18 - Осциллограмма

РЕШЕНИЕ:

- Амплитудное значение напряжения

Um  = mU •  ℓ

Um  = 4 дел • 1 В/дел  = 4 В

- Амплитудное значение тока

Um

Im = ----

R

4

Im = ----  = 0,4 А

10

Действующее значение тока (показание амперметра электромагнитной системы)

Im

I = ------

Ка

где Ка – коэффициент амплитуды для однополупериодного выпрямителя      Ка =2

Ка =2 для двухполупериодного выпрямителя

I=0.42=0.28A

- Средневыпрямленное значение тока (показания амперметра магнитоэлектрической системы).

I

I0 =  ------ ,

Кф

где Кф – коэффициент формы

Кф = 1,57 для однополупериодного выпрямителя

Кф = 1,11 для двухполупериодного выпрямителя

I0=0.281.57=0.18A

A

A

VD1                                                                                               ЭО

T

∩                R               У

~

Рисунок 19  - Схема измерений

Задача №  8.     В трехфазную цепь через измерительный трансформатор тока 200/5  и измерительный трансформатор напряжения 10000/100 подсоединены амперметр, ваттметр, вольтметр. Показания приборов: амперметра – 2А, вольтметра 90 В, ваттметра 150 Вт.

Определить ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности в первичной цепи. Нарисовать схему измерений.

РЕШЕНИЕ:  Коэффициент трансформации по току

I1

КI = -------

I2

200

КI = ------- =  40

5

- Коэффициент трансформации по напряжению

U1

КU = ---------

U2

1000

КU = --------- = 10

100

- Ток в первичной цепи

I1 = I2 • КI

I2 = 2 • 40 = 80 A

- Мощность первичной цепи

P1 =  P2 • КI • КU

P1 = 150 • 40 • 10 = 60 000Вт = 60 кВт

- Напряжение в первичной цепи

U1 = U2 • КU

U1 = 90 • 10 = 900 В

- Коэффициент мощности

P            P

Cos φ =------- = --------

S          U • I

6000

Cos φ = ----------- = 0,83

900 • 80

V

W

A

Л1                                            Л2

И1              И2

a                           *

A                           *

Z н

~

X

x

Рисунок 20 - Схема измерений

Задача 9. Активная мощность в трехфазной симметричной цепи  измеряется методом двух ваттметров. Ваттметры имеют шкалу на 150 делений, номинальный ток 5 А, номинальное напряжение 150 В. Линейное напряжение равно 380 В. Сопротивления фаз равны: активное  Rф = 4 Ом, индуктивное   Хф = 3 Ом. Определить показания ваттметров в делениях, мощность в трехфазной цепи. Нарисовать схему.

РЕШЕНИЕ:

- Полное сопротивление фазы

__________

Zф = √ R2ф  + Хф2

_______

Zф = √ 42  + 32   = 5 Ом

- Фазное напряжение

Uл

Uф = ----

√ 3

380

Uф =  -----  =  220 В

√ 3

- Фазный ток

Uф

Iф = ------

Zф

220

Iф = ------ = 4,4 А

5

- Угол φ

XL

tg φ =  ------

R

3

tg φ =  ------ = 0,75                              φ = 37˚

4

- Показание  первого ваттметра

Рw1 = IA •  UAB Cos (30 + φ)

Рw1 = 44 • 380 • Cos 67˚ = 6520 Вт

- Показание  второго ваттметра

Рw2 = Iс • Ucв • Cos (30 - φ)

Рw2 = 44 • 380 • Cos(-7˚) = 16553 Вт

- Общая мощность цепи

Р = Рw1 + Рw2

Р = 6520 + 16553 = 23073 Вт

8. Выбираем трансформатор тока  50/5.

9. Выбираем трансформатор напряжения 380/150

10. Цена деления ваттметра

IНОМ  • U НОМ

Ср = -----------------    • КI • КU

Np

5 • 150

Ср = ------------- • 10 • 2,5 = 125Bт/дел

150

11. Показания первого ваттметра в делениях

Рw1

Рw1/  = ------

Ср

6520

Рw1/  = ------ = 52 дел

125

12. Показания второго ваттметра в деления

16553

Рw2/  = --------- = 132 дел

125

W

W

А                           Л1                                            Л2                    Rф                          Хф

А                    И1                                И2

а                         *

*

Х           х

Rф

В                                                                                                              Хф

Х

х

А           а               *

*

И1                    И2                       Rф                         Хф

С                            Л1                                              Л2

Рисунок 21   -  Схема измерений

- ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задание № 1.  Предлагается ответить на вопрос, приведенный в таблице 1.

Таблица 1

| № варианта | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Методы измерений токов промышленной частоты. |
|  | Методы измерений постоянных токов и напряжений. |
|  | Методические погрешности измерения тока и напряжения. |
|  | Компенсатор переменного тока. |
|  | Автоматический компенсатор постоянного тока. |
|  | Компенсаторы постоянного тока. |
|  | Трансформаторные мосты. |
|  | Автоматическкие мосты переменного тока. |
|  | Мосты переменного тока. |
|  | Двойные мосты. |
|  | Одинарные мосты постоянного тока. |
|  | Принцип действия, назначение измерительных трансформаторов. |
|  | Соблюдение мер безопасности при работе с измерительными трансформаторами. |
|  | Измерительные трансформаторы напряжения. |
|  | Измерительные трансформаторы тока. |
|  | Добавочные резисторы. |
|  | Шунты. |
|  | Принцип действия, устройство приборов электростатической системы |
|  | Ваттметры электродинамической и ферродинамической систем. |
|  | Амперметры и вольтметры электродинамической и ферродинамической систем |
|  | Принцип действия, устройство электродинамического и ферродинамического измерительных приборов. |
|  | Электромагнитные амперметры и вольтметры. |
|  | Принцип действия, устройство электромагнитного измерительного прибора. |
|  | Термоэлектрические приборы. |
|  | Приборы выпрямительной системы. |
|  | Магнитоэлектрический логометр. |
|  | Магнитоэлектрический гальванометр. |
|  | Принцип действия и устройство приборов магнитоэлектрической системы |
|  | Виды условных обозначений. |
|  | Типы успокоителей. |
|  | Приспособление для крепления подвижной части прибора; корректор электромеханических приборов. |
|  | Устройства для создания вращающего и противодействующего моментов |
|  | Отсчетное устройство электромеханических приборов. Диапазон измерений, диапазон показаний. Указатели |
|  | Общие технические требования к аналоговым электромеханическим приборам. |
|  | Общие сведения о надежности средств измерений. Термины и определения |
|  | Меры электрической емкости |
|  | Меры индуктивности и взаимной индуктивности. |
|  | Меры электрического сопротивления. |
|  | Мера ЭДС. |

# Продолжение таблицы 1

| № варианта | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Эталоны. Поверочные схемы. |
|  | Поверка средств измерений. |
|  | Метрология и метрологический надзор за средствами измерений |
|  | Обработка результатов измерений. |
|  | Погрешности измерений: абсолютная, относительная, приведенная, класс точности. |
|  | Основные характеристики средств измерений. |
|  | Методы электрических измерений. |
|  | Виды средств электрических измерений. |
|  | Построение системы единиц измерения |
|  | Основные метрологические понятия: электрические измерения. Виды измерений: прямые, косвенные, совокупные, совместные. |
|  | Роль электрических измерений в технике. Перспективы развития электроприборостроения |

Задание № 2.  Предлагается ответить на вопрос, приведенный в таблице  2

Таблица 2

| № варианта | Перечень теоретических вопросов |
| --- | --- |
|  | Цифровые фазометры. |
|  | Структурная схема цифрового автоматического моста . |
|  | Применение микропроцессоров в измерительной технике. |
|  | Принципы построения измерительно-информационных систем. |
|  | Измерительно-информационные системы. Общие сведения. |
|  | Цифровой частотомер. |
|  | Цифровые приборы для измерения сопротивления постоянному току. |
|  | Цифровые вольтметры переменного тока. |
|  | Цифровой вольтметр с время – импульсным преобразованием. |
|  | Цифровой вольтметр постоянного тока с кодоимпульсным преобразованием. |
|  | Общая характеристика цифровых приборов. |
|  | Электронные приборы для измерений угла сдвига фаз. |
|  | Электронные приборы для измерений частоты. |
|  | Электронные приборы для измерений емкости и тангенса угла диэлектрических потерь конденсатора. |
|  | Электронные приборы для измерений индуктивности и добротности катушки. |
|  | Электронные приборы для измерений сопротивления постоянному току. |
|  | Измерение электрических величин электронно-лучевым осциллографом. |
|  | Устройство электронно-лучевого осциллографа. |
|  | Измерительные генераторы импульсов. |
|  | Измерительные генераторы высокой частоты. |
|  | Измерительные генераторы низкой частоты. |
|  | Общие сведения об измерительных генераторах. |
|  | Импульсные вольтметры. |
|  | Преобразователи амплитудного, среднего и действующего значений переменного тока. |

Продолжение таблицы 2

| № варианта | Перечень теоретических вопросов |
| --- | --- |
|  | Электронные вольтметры переменного тока. |
|  | Электронные вольтметры постоянного тока. |
|  | Классификация электронных измерительных приборов |
|  | Магнитографы и приборы с цифровой регистрацией. |
|  | Светолучевые осциллографы. |
|  | Самопишущие приборы с записью снятием слоя вещества носителя и с регистрацией изменения состояния вещества носителя |
|  | Самопишущие приборы с записью печатанием. |
|  | Самопишущие приборы с записью чернилами. |
|  | Самопишущие приборы. |
|  | Измерение угла сдвига фаз методом «эллипса» |
|  | Измерение угла сдвига фаз методом линейной развертки. |
|  | Схема электродинамического фазометра. |
|  | Измерение угла сдвига фаз косвенным методом. |
|  | Схема электродинамического частотомера. |
|  | Измерение частоты вибрационным частотомером |
|  | Мосты для измерения индуктивности |
|  | Мосты для измерения емкости и потерь конденсаторов |
|  | Косвенный метод измерения емкости |
|  | Косвенный метод измерения индуктивности |
|  | Измерение сопротивления заземления |
|  | Измерение сопротивления изоляции |
|  | Схема аналогового мегаомметра |
|  | Схемы аналоговых омметров для измерения больших и малых сопротивлений |
|  | Измерения сопротивления по методу амперметра и вольтметра |
|  | Особенности измерений больших сопротивлений |
|  | Особенности измерений малых сопротивлений |

Задание № 3.   Решить задачу:

Вариант 1

При поверке технического вольтметра класса точности 1,0 образцовым прибором  были получены следующие результаты  (таблица 3).

Таблица 3

| Показания технического Вольтметра Ux, В | Показания образцового вольтметра Uо, В |  |
| --- | --- | --- |
|  | ход вверх | ход вниз |
| 0 | 0 | 0 |
| 30 | 29,7 | 29,7 |
| 60 | 59,8 | 59,9 |
| 90 | 90,1 | 90 |
| 120 | 120 | 120,2 |
| 150 | 150 | 150 |

Считая действительным значением  среднее арифметическое показаний образцового вольтметра при ходе вверх и ходе вниз на каждой отметке технического вольтметра, определите абсолютные и приведенные погрешности, вариации и поправки. Постройте зависимость поправки от напряжения  П U = f (Uх)   в виде ломаной линии. Дайте   заключение о соответствии технического вольтметра своему классу точности. Начертите схему,  по которой производилась поверка.

Вариант 2

При поверке технического амперметра класса точности 0,5 с  помощью компенсатора постоянного тока использовалось образцовое сопротивление

R0  = 0,2 Ом и получены следующие результаты (таблица 4)

Таблица 4

| Показания технического амперметра Ix, A | Показания образцового амперметра Iо, A |  |
| --- | --- | --- |
|  | ход вверх | ход вниз |
| 0 | 0 | 0,5 |
| 1 | 0,97 | 0,95 |
| 2 | 2,02 | 2 |
| 3 | 3 | 3,05 |
| 4 | 3,97 | 4,05 |
| 5 | 5,01 | 5,05 |

Приняв за  действительное значение среднее арифметическое хода вверх и хода вниз на каждой оцифрованной отметке технического амперметра, определите абсолютные и приведенные погрешности, вариации и поправки. Построить зависимость поправки от тока    П = f (Iх)   в виде ломаной линии. Дать заключение о соответствии технического амперметра  своему классу точности.

Вариант 3

При поверке амперметра класса точности 0,5 с  помощью компенсатора постоянного тока использовалось образцовое сопротивление R0  = 0,2 Ом и получены следующие результаты

(таблица 5)

Таблица 5

| Показания амперметра Iх , А | З н а ч е н и я |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | U0,В | I0 А | R0, Ом |
| 0 | 0 |  | 0,2 |
| 1 | 0,19 |  | 0,2 |
| 2 | 0,39 |  | 0,2 |
| 3 | 0,60 |  | 0,2 |
| 4 | 0,79 |  | 0,2 |
| 5 | 1,02 |  | 0,2 |

Определить действительный ток Iо, абсолютную погрешность Δ I поправку П и приведенную погрешность    I.  Построить кривую поправок П = f (Iх)

Вариант 4

При поверке амперметра класса точности 0,5 с  помощью компенсатора постоянного тока использовалось образцовое сопротивление R0  = 0,2 Ом и получены следующие результаты (табл. 6)

Таблица 6

| Показания амперметра Iх, А | Значения |  | Действительное значение тока I0 , А | Погрешности |  | Поправки П, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0,В | R0, Ом |  | абсолют Δ I, А | приведен  I,% |  |
| 0 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |
| 0,5 | 0,11 | 0,2 |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,19 | 0,2 |  |  |  |  |
| 1,5 | 0,30 | 0,2 |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,39 | 0,2 |  |  |  |  |
| 2,5 | 0,49 | 0,2 |  |  |  |  |

Заполнить остальные столбцы. Построить кривую поправок  П = f (Iх) в виде ломаной линии. Дать заключение о результатах поверки.

Вариант 5

При поверке амперметра класса точности 0,5 с помощью компенсатора постоянного тока использовалось образцовое сопротивление R0  = 1 Ом. Были получены следующие результаты. (таблица 7)

Таблица 7

| Показания амперметра Ix, А | Значения |  | Действительное значение тока I0 , А | Погрешности |  | Поправки П, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0,В | R0, Ом |  | Абсолют Δ I,А | Приведен  I, % |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0,2 | 019 | 1 |  |  |  |  |
| 0,4 | 038 | 1 |  |  |  |  |
| 0,6 | 061 | 1 |  |  |  |  |
| 0,8 | 079 | 1 |  |  |  |  |
| 1,0 | 098 | 1 |  |  |  |  |

Заполнить остальные столбцы. Построить кривую поправок  П = f (Ix) в виде ломаной линии. Дать заключение о результатах поверки.

Вариант 6

При поверке амперметра класса точности 0,5 с  помощью компенсатора постоянного тока использовалось образцовое сопротивление R0  = 0,5 Ом были получены следующие результаты: (таблица 8)

Таблица 8

| Показания амперметра I, А | Значения |  | Действительное значение тока I0 , А | Погрешности |  | Поправки П, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0,В | R0, Ом |  | абсолют Δ I, А | приведен  I,% |  |
| 0 | 0 | 0,5 |  |  |  |  |
| 0,4 | 0,21 | 0,5 |  |  |  |  |
| 0,8 | 0,39 | 0,5 |  |  |  |  |
| 1,2 | 0,61 | 0,5 |  |  |  |  |
| 1,6 | 0,78 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,99 | 0,5 |  |  |  |  |

Заполнить остальные столбцы. Построить кривую поправок  П = f(Ix) в виде ломаной линии. Дать заключение о результатах поверки.

Вариант 7

При поверке лабораторного вольтметра на 0 – 75 В   класса точности 1,5 с помощью компенсатора  постоянного тока, включенного через делитель напряжения с коэффициентом  делителя КД = 1000, получены следующие результаты (таблица 9)

Таблица 9.

| Показания вольтметра, Ux, В | Показания, компенсатора, мВ | Действительное напряжение, Uо В | Погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютная ΔU, В | приведенная  U % |
| 15 | 14,96 |  |  |  |
| 30 | 30,07 |  |  |  |
| 45 | 45,12 |  |  |  |
| 60 | 60,08 |  |  |  |
| 75 | 74,89 |  |  |  |

Заполнить третью, четвертую и пятую колонки  таблицы. Определить поправки и построить кривую поправок П = f(Ux) в виде ломаной линии. Дать заключение о результатах поверки.

Вариант 8

При поверке технического вольтметра класса точности  1,0   с помощью лабораторного, имеющего класс точности  0,2 получены следующие результаты (таблица 10).

Таблица 10

| Показания технического, вольтметра Ux, B | Показания образцового (лабораторного) вольтметра Uо, В |  |
| --- | --- | --- |
|  | ход вверх | ход вниз |
| 0 | 0 | 0 |
| 30 | 29,7 | 30 |
| 60 | 60,3 | 60,5 |
| 90 | 90 | 90,5 |
| 120 | 120 | 120,5 |
| 150 | 150,6 | 150,6 |

Приняв в качестве действительных значений средние арифметические при ходе вверх и ходе вниз на каждый оцифрованной отметке технического вольтметра, определите абсолютные и приведенные погрешности, вариации и поправки. Постройте кривую поправок    П = f (Ux)   в виде ломанной линии. Сделайте выводы по результатам поверки .

Вариант 9

При поверке технического вольтметра  класса точности 1,5   с помощью образцового вольтметра получены следующие результаты:   (таблица 11).

Таблица 11.

| Показания технического, вольтметра Ux, B | Показания образцового вольтметра Uо, В |  |
| --- | --- | --- |
|  | ход вверх | ход вниз |
| 0 | 0 | 0 |
| 50 | 49,5 | 50 |
| 100 | 101 | 100 |
| 150 | 150,5 | 151 |
| 200 | 201 | 200 |
| 250 | 249,5 | 249,5 |

Считая действительными значения Uо  среднее арифметическое хода вверх и хода вниз на каждой оцифрованной отметке технического вольтметра, определите абсолютные и приведенные погрешности, вариации и поправки. сделайте заключение о результатах поверки. Постройте кривую поправок    П = f(Ux)   в виде ломанной линии.

Вариант 10

При поверке технического амперметра на 5 А  класса точности 1,5 с помощью образцового амперметра получены следующие результаты;  (таблица 3.)

Таблица 12

| Показания технического амперметра Ix, A | Показания образцового амперметра Iо, A |  |
| --- | --- | --- |
|  | ход вверх | ход вниз |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1,05 | 1 |
| 2 | 1,95 | 2,05 |
| 3 | 3 | 3,05 |
| 4 | 4,05 | 4,05 |
| 5 | 5,0 | 5,05 |

Считая действительными значения I0  среднее арифметическое хода вверх и хода вниз на каждой оцифрованной отметке технического амперметра, определите абсолютные и приведенные погрешности, вариации и поправки. сделайте заключение о результатах поверки. Постройте кривую поправок    П = f (Ix)   в виде ломаной линии.

Вариант 11

Определить величину и  наибольшие абсолютную и относительную погрешности измерения энергии, если использовать амперметр, вольтметр и секундомер. Показания приборов (10 + 0,02) А; (180 + 0,1) В, а время 20 секунд измерено с точностью 1%. Начертить схему включения приборов.

Вариант 12

Определить наибольшие абсолютную и относительную погрешности косвенного измерения напряжения на зажимах цепи, состоящей из двух последовательных резисторов. Напряжение 60 В на первом резисторе  и 85 В  на втором резисторе измерялось вольтметром на 100 В  класса точности 1,5. Сравнить с точностью прямого  измерения вольтметром на 150 В  класса точности 1,5. Начертить схему включения приборов.

Вариант 13

Сопротивление резистора было измерено амперметром класса точности 1,0, со шкалой на 100 делений и ценой деления 2А/дел и вольтметром класса точности 1,5 на 100 В.

Показания амперметра 75 делений, вольтметра – 90 В. Вычислить наибольшие абсолютную и относительную погрешности измерения сопротивления. Начертить схему включения приборов.

Вариант 14

Для измерения мощности использовались вольтметр со шкалой 500 В, классом точности 1,5 и одинарный мост. Сопротивление нагрузки 50 Ом было измерено с погрешностью 0,2%, показания вольтметра 450 В. Вычислить наибольшие абсолютную и относительную погрешности измерения мощности. Начертить схему включения приборов.

Вариант 15

Для измерения мощности цепи использовались вольтметр на 150 В  с классом точности 1,0 и амперметр на 10 А с классом точности 0,5. Показания приборов 95 А и 130 В. Вычислить наибольшие абсолютную и относительную погрешности измерения мощности и сравнить  с точностью прямого измерения мощности ваттметром класса точности 1,0 с наименьшим напряжением 150 В и номинальным током 10А. Начертить схемы включения приборов.

Вариант 16

Напряжение цепи измерялось с помощью амперметра класса точности 1,0 с верхним пределом измерения 10,0 А и ваттметра класса точности 1,5, чувствительностью 0,2 дел/Вт и шкалой на 100 делений. Показания амперметра 8,0 А, ваттметра 80 делений.

Определить наибольшие абсолютную и относительную погрешности измерения напряжения, сравнить с точностью прямого измерения  вольтметром класса точности 1,0

на 75 В. Начертить схемы включения приборов.

Вариант 17

Вычислить  наибольшие абсолютную и относительную погрешности определения тока в неразветвленной цепи, если измерены токи в двух параллельных ветвях, на которые разветвляется цепь. Измерения производились амперметрами на 5 А, класса точности 0,5. показания приборов – 3 А и 4 А.  Сравнить с точностью измерений тока  неразветвленной цепи амперметром класса точности 0,5 на 10 А. Начертить схемы включения приборов.

Вариант 18

Для измерения напряжения в цепи использовались ваттметр класса точности 1,5 с номинальными данными 5 А, 150 В, и амперметр класса точности 1,0 на 50 А. Шкала ваттметра разбита на 150 делений, амперметра – на 100 делений. Вычислить наибольшие абсолютную и относительную погрешности измерения напряжения, если показания ваттметра 120 делений, амперметра 40 делений. Начертить схему включения приборов.

Вариант 19

Для измерения тока 80 А использовались поочередно два амперметра: один – класса точности 1,5 с чувствительностью I дел/А и шкалой на 100 делений; другой класса точности 1,0 с ценой деления 2А/дел и шкалой на 100 делений. Какой прибор лучше использовать для измерения этого тока?

Вариант 20

Сопротивление резистора измерялось с помощью вольтметра на 10 В класса точности 1,0 и ваттметра на 100В и 5А класса точности 1,5. Показания приборов 8 В и 320 Вт.

Вычислить величину,  наибольшие абсолютную и относительную погрешности измерения сопротивления. Начертить схему включения приборов.

Вариант 21

Методом вольтметра –амперметра необходимо определить значение сопротивления резистора и абсолютную погрешность измерения, если получены следующие данные:

U=20 В прибором класса точности 1,0 на шкале 150 В, I = 75mА, прибором класса точности 1,5 на шкале на шкале 100 mА.

Вариант 22

Приборами разного класса точности замерены значения сопротивления ряда резисторов: кл.2,0 - 240 Ом, 243 Ом,  238 Ом, 242 Ом,  кл.2,5 – 253 Ом,245 Ом, 238 Ом,

245 Ом . Рассчитайте среднее значение сопротивления указанного ряда резисторов и его среднеквадратическое отклонение.

Вариант 23

В процессе эксперимента получен ряд результатов:

1) 6, 		2) 7,		3) 6,5,		4) 6,7,		5) 7,2,		6) 5,8,

7) 6,2,		8) 7,1,		9) 6,3,		10) 8,8.

Покажите является ли десятый результат выбросом или принадлежит к данному ряду с доверительной вероятностью     =  0,99.

Вариант 24

На активном сопротивлении  замерено: падение напряжения U = 40 В ( прибором класса точности 2,0 на шкале U = 80 В) и значение протекающего тока I = 200 mА (прибором класса точности 1,0 на шкале I = 400 mА).

Определите значение рассеиваемой  мощности и абсолютную погрешность измерения  мощности.

Вариант 25

В результате неравноточных измерений получены  следующие значения напряжений:

прибором кл. 2,0 – 100 В, 101 В, 104 В, 103 В; прибором кл.12,0 – 101 В, 102,5 В, 102 В,

103 В. Рассчитайте средневзвешенное значение напряжения и его среднеквадратическое отклонение.

Вариант 26

При проверке технического амперметра на 10А класс точности 1,5 с помощью образцового амперметра получены следующие результаты: (таблица 13)

Таблица 13

| Показания технического амперметра Iх, А | Показания образцового амперметра I0, А |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ход вверх | Ход вниз |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,05 | 2 |
| 4 | 3,95 | 4,05 |
| 6 | 6,0 | 6,05 |
| 8 | 8,05 | 8,050 |
| 10 | 10,0 | 10,05 |

Считая действительными значения I0 среднее арифметическое хода вверх и хода вниз на каждый оцифрованной отметке технического амперметра, определить абсолютные и приведенные погрешности, вариации и поправки. Сделайте заключение о результатах поверки. Постройте кривую поправок П= f (Iх) в виде ломанной линии.

Вариант 27

При проверке технического вольтметра класс точности 1,5 с помощью образцового вольтметра получены следующие результаты: (таблица 14)

Таблица 14

| Показания технического вольтметра Uх, А | Показания образцового вольтметра U0, А |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ход вверх | Ход вниз |
| 0 | 0 | 0 |
| 40 | 39,5 | 40,0 |
| 80 | 81,0 | 80,5 |
| 120 | 120,5 | 121,0 |
| 160 | 159,0 | 160 |
| 180 | 180,5 | 180 |

Считая действительными значения U 0 среднее арифметическое хода вверх и хода вниз на каждый оцифрованной отметке технического вольтметра, определить абсолютные и приведенные погрешности, вариации и поправки. Сделайте заключение о результатах поверки. Постройте кривую поправок П= f (U х) в виде ломанной линии.

Вариант 28

В процессе эксперимента получен ряд результатов:

1) 5;    	2) 6; 	3) 5,5;	    4) 0,98;     5)  5,7;     6) 4,8   7) 5,2;    8) 6,1;     9) 5,3;   10) 7,8.

Покажите является ли десятый результат выбросом или принадлежит к данному ряду с доверительной вероятностью    = 0,99

Вариант 29

Методом «вольтметра-амперметра»  необходимо определить значение сопротивления резистора и абсолютную погрешность измерения, если получены следующие данные:

U = 50 В прибором класса точности 1,0 на шкале 150 В,  I = 100 mА прибором класса точности 2,0 на шкале 200 mА.

Вариант 30

На активном сопротивлении  замерено: падение напряжения U = 20 В ( прибором класса точности 2,0 на шкале U = 40 В) и значение протекающего тока I = 100 mА (прибором класса точности 1,0 на шкале I = 200 mА).

Определите значение рассеиваемой  мощности и абсолютную погрешность измерения  мощности.

Вариант 31

При поверке технического вольтметра класса точности 1,0 образцовым прибором, были получены следующие результаты (таблица 15).

Таблица 15

| Показания технического вольтметра Ux, | Показания образцового вольтметра Uо, |  |
| --- | --- | --- |
|  | ход вверх | ход вниз |
| 0 | 0 | 0 |
| 30 | 29,7 | 29,7 |
| 60 | 59,8 | 59,9 |
| 90 | 90,1 | 90 |
| 120 | 120 | 120,2 |
| 150 | 150 | 150 |

Считая действительным значением  среднее арифметическое показаний образцового вольтметра при ходе вверх и ходе вниз на каждой отметке технического вольтметра, определите абсолютные и приведенные погрешности, вариации и поправки.. Построить зависимость поправки от напряжения  ПU = f (Uх)  в виде ломаной линии. Дать заключение.  Дать заключение о соответствии технического вольтметра. Начертить схему, по которой производилась поверка своему классу точности.

Вариант 32

При поверке технического амперметра класса точности 1,0 с  помощью компенсатора постоянного тока использовалось образцовое сопротивление R0  = 0,2 Ом и получены следующие результаты (таблица 16)

Таблица 16

| Показания технического амперметра Ix, A | Показания образцового амперметра Iо, A |  |
| --- | --- | --- |
|  | ход вверх | ход вниз |
| 0 | 0 | 0,5 |
| 1 | 0,97 | 0,95 |
| 2 | 2,02 | 2 |
| 3 | 3 | 3,05 |
| 4 | 3,97 | 4,05 |
| 5 | 5,01 | 5,05 |

Приняв за  действительное значение среднее арифметическое хода вверх и хода вниз на каждой оцифрованной отметке технического амперметра, определите абсолютные и приведенные погрешности, вариации и поправки. Построить зависимость поправки от тока    П = f (Iх)   в виде ломаной линии. Дать заключение о соответствии технического амперметра своему классу точности.

Вариант 33

При поверке амперметра класса точности 1,0 с  помощью компенсатора постоянного тока использовалось образцовое сопротивление R0  = 0,2 Ом и получены следующие результаты (таблица 17)

Таблица 17

| Показания амперметра Iх , А | З н а ч е н и я |  |
| --- | --- | --- |
|  | U0,В | R0, Ом |
| 0 | 0 | 0,2 |
| 1 | 0,19 | 0,2 |
| 2 | 0,39 | 0,2 |
| 3 | 0,60 | 0,2 |
| 4 | 0,79 | 0,2 |
| 5 | 1,02 | 0,2 |

Определить действительный ток Iо, абсолютную погрешность Δ I, поправку П и приведенную погрешность .   Построить кривую поправок П = f (Iх)

Вариант 34

При поверке амперметра класса точности 0,5 с  помощью компенсатора постоянного тока использовалось образцовое сопротивление R0  = 0,5 Ом были получены следующие результаты: (таблица 18)

Таблица 18

| Показания амперметра Iх, А | Значения |  | Действительное значение тока I0 , А | Погрешности |  | Поправки П, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0,В | R0, Ом |  | абсолют Δ I, А | приведен  I, % |  |
| 0 | 0 | 0,5 |  |  |  |  |
| 0,4 | 0,21 | 0,5 |  |  |  |  |
| 0,8 | 0,39 | 0,5 |  |  |  |  |
| 1,2 | 0,61 | 0,5 |  |  |  |  |
| 1,6 | 0,78 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,99 | 0,5 |  |  |  |  |

Заполнить остальные столбцы. Построить кривую поправок  П = f (Ix) в виде ломаной линии. Дать заключение о результатах поверки.

Вариант 35

При поверке амперметра класса точности 1,0 с помощью компенсатора постоянного тока использовалось образцовое сопротивление R0  = 1 Ом. Были получены следующие результаты. (таблица 19)

Таблица 19

| Показания амперметра Ix, А | Значения |  | Действительное значение тока I0 , А | Погрешности |  | Поправки П, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0,В | R0, Ом |  | абсолют Δ I,А | приведен  I, % |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 0,2 | 019 | 1 |  |  |  |  |
| 0,4 | 038 | 1 |  |  |  |  |
| 0,6 | 061 | 1 |  |  |  |  |
| 0,8 | 079 | 1 |  |  |  |  |
| 1,0 | 098 | 1 |  |  |  |  |

Заполнить остальные столбцы. Построить кривую поправок  П = f (Ix) в виде ломаной

линии. Дать заключение о результатах поверки.

Вариант 36

При поверке амперметра класса точности  1,0 с  помощью компенсатора постоянного тока использовалось образцовое сопротивление R0  = 0,2 Ом и получены следующие результаты (таблица 20)

Таблица 20

| Показания амперметра Iх, А | Значения |  | Действительное значение тока I0 , А | Погрешности |  | Поправки П, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U0,В | R0, Ом |  | абсолют Δ I, А | приведен  I, % |  |
| 0 | 0 | 0,2 |  |  |  |  |
| 0,5 | 0,11 | 0,2 |  |  |  |  |
| 1,0 | 0,19 | 0,2 |  |  |  |  |
| 1,5 | 0,30 | 0,2 |  |  |  |  |
| 2,0 | 0,39 | 0,2 |  |  |  |  |
| 2,5 | 0,49 | 0,2 |  |  |  |  |

Заполнить остальные столбцы. Построить кривую поправок  П = f (Iх) в виде ломаной линии. Дать заключение о результатах поверки.

Вариант 37

При поверке лабораторного вольтметра на 0 – 75 В   класса точности 1,0 с помощью компенсатора  постоянного тока, включенного через делитель напряжения с коэффициентом  делителя КД = 1000, получены следующие результаты (таблица 21)

Таблица 21

| Показания Вольтметра, Ux, В | Показания, компенсатора, мВ | Действительное напряжение, Uо В | Погрешности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | абсолютная ΔU, В | Приведенная  U, % |
| 15 | 14,96 |  |  |  |
| 30 | 30,07 |  |  |  |
| 45 | 45,12 |  |  |  |
| 60 | 60,08 |  |  |  |
| 75 | 74,89 |  |  |  |

Заполнить третью, четвертую и пятую колонки  таблицы. Определить поправки и построить кривую поправок П = f (Ux)  в виде ломаной линии. Дать заключение о результатах поверки.

Вариант 38

При поверке технического вольтметра класса точности  1,5   с помощью лабораторного, имеющего класс точности  0,2 получены следующие результаты (таблица 22)

Таблица 22

| Показания технического, вольтметра Ux, B | Показания образцового (лабораторного) вольтметра Uо, В |  |
| --- | --- | --- |
|  | ход вверх | ход вниз |
| 0 | 0 | 0 |
| 30 | 29,7 | 30 |
| 60 | 60,3 | 60,5 |
| 90 | 90 | 90,5 |
| 120 | 120 | 120,5 |
| 150 | 150,6 | 150,6 |

Приняв в качестве действительных значений средние арифметические при ходе вверх и ходе вниз на каждый оцифрованной отметке технического вольтметра, определите абсолютные и приведенные погрешности, вариации и поправки. Постройте кривую поправок

П = f (Ux)   в виде ломаной линии.

Вариант 39

При поверке технического вольтметра  класса точности 1,0   с помощью образцового вольтметра получены следующие результаты:   (таблица 23)

Таблица 23

| Показания технического, вольтметра Ux, B | Показания образцового вольтметра Uо, В |  |
| --- | --- | --- |
|  | ход вверх | ход вниз |
| 0 | 0 | 0 |
| 50 | 49,5 | 50 |
| 100 | 101 | 100 |
| 150 | 150,5 | 151 |
| 200 | 201 | 200 |
| 250 | 249,5 | 249,5 |

Считая действительными значения Uо средние арифметические хода вверх и хода вниз на каждой оцифрованной отметке технического вольтметра, определите абсолютные и приведенные погрешности, вариации и поправки. сделайте заключение о результатах поверки. Постройте кривую поправок    П = f (Ux)   в виде ломаной линии.

Вариант 40

При поверке технического амперметра на 5 А  класса точности 1,0 с помощью образцового амперметра получены следующие результаты;  (таблица 24)

Таблица 24

| Показания технического амперметра Ix, A | Показания образцового амперметра Iо, A |  |
| --- | --- | --- |
|  | ход вверх | ход вниз |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1,05 | 1 |
| 2 | 1,95 | 2,05 |
| 3 | 3 | 3,05 |
| 4 | 4,05 | 4,05 |
| 5 | 5,0 | 5,05 |

Считая действительными значения Iо  средние арифметические хода вверх и хода вниз на каждой оцифрованной отметке технического амперметра, определите абсолютные и приведенные погрешности,  вариации и поправки. сделайте заключение о результатах поверки. Постройте кривую поправок  П = f (Ix)   в виде ломаной линии.

Вариант 41

Приборами разного класса точности замерены значения сопротивления ряда резисторов: кл.-2,0 -180 Ом, 183 Ом, 178 Ом, 182 Ом,    кл.-2,5 -193 Ом, 185 Ом, 178 Ом.

Рассчитайте среднее значение сопротивления указанного ряда резисторов и его среднеквадратическое  отклонение.

Вариант 42

Для измерения мощности цепи использовались вольтметр на 150 В  с классом точности 1,0 и амперметр на 100 А с классом точности 0,5. Показания приборов 80 А и

120 В.  Вычислить наибольшие абсолютную и относительную погрешности измерения мощности и сравнить  с точностью прямого измерения мощности ваттметром класса точности 1,0 с номинальным напряжением 150 В и номинальным током 100А. Начертить схемы включения приборов.

Вариант 43

Напряжение цепи измерялось с помощью амперметра класса точности 1,0 с верхним пределом измерения 10,0 А и ваттметра класса точности 1,5, чувствительностью 0,2 дел/Вт и шкалой на 100 делений. Показания амперметра 7,0 А, ваттметра 70 делений.

Определить наибольшие абсолютную и относительную погрешности измерения напряжения, сравнить с точностью прямого измерения  вольтметром класса точности 1,0

на 75 В. Начертить схемы включения приборов.

Вариант 44

На активном сопротивлении  замерено: падение напряжения U = 15 В ( прибором класса точности 2,0 на шкале U = 40 В) и значение протекающего тока I = 150 mА (прибором класса точности 1,0 на шкале I = 200 mА).

Определите значение рассеиваемой  мощности и абсолютную погрешность измерения  мощности.

Вариант 45

Методом «вольтметра-амперметра»  необходимо определить значение сопротивления резистора и абсолютную погрешность измерения, если получены следующие данные:

U = 40 В прибором класса точности 1,0 на шкале 150 В,  I = 150 mА прибором класса точности 2,0 на шкале 200 mА.

Вариант 46

Напряжения цепи измерялось с помощью амперметра класса точности 1,0 с верхним пределом измерения 20,0 А и ваттметра класса точности 1,5, чувствительностью 0,2 дел/Вт и шкалой на 200 делений. Показания амперметра 16,0 А, ваттметра 160 делений.

Определить наибольшие абсолютную и относительные погрешности измерения напряжения, сравнить с точностью прямого измерения вольтметром класса точности 1,0 на

150 В. Начертить схему включения приборов.

Вариант 47

Для измерения мощности использовались вольтметр со шкалой 400 В, классом точности 1,5 и одинарный мост. Сопротивление нагрузки 40 Ом было измерено с погрешностью 0,2%, показания вольтметра 360 В. Вычислить наибольшие абсолютную и относительные погрешности измерения мощности. Начертить схему включения приборов.

Вариант 48

Определить наибольшие абсолютную и относительные погрешности косвенного измерения напряжения на зажимах цепи, состоящей из двух последовательных  резисторов. Напряжение  100 В на первом резисторе и 125 В на втором резисторе измерялось вольтметром на 150 В класса точности 1,5. Сравнить с точностью прямого измерения вольтметром на 200 В класса точности 1,5. Начертить схему включения приборов.

Вариант 49

Сопротивление резистора измерялось с помощью вольтметра на 20 В  класса точности 1,0 и ваттметра на 200 В и 10 А класса точности 1,5.Показание прибора 19 В и 840 Вт.

Вычислить величину, наибольшие абсолютную и относительную погрешности измерения сопротивления. Начертить схему включения приборов.

Вариант 50

На активном сопротивлении замерено: напряжение U =10 В (прибором класс точности 1,0 на шкале U= 20 В) и значение протекающего тока I =50 mА (прибором класс точности 1,0 на шкале I =100 mА). Определить значение рассеиваемой мощности и абсолютную погрешность измерения мощности.

Задание № 4. Решить задачу:

Вариант 1

Рассчитать величину добавочного сопротивления  к прибору с током полного отклонения 5 mА и внутренним сопротивлением 2 Ом, для измерения им напряжения 50 В,100 В,  500 В. Начертить схему трехпредельного вольтметра.

Вариант 2

Рассчитать секции добавочного резистора  к прибору с током полного отклонения  5 mА и внутренним сопротивлением 2 Ом, для измерения им напряжения 300 В,  500 В,  700 В. Начертить схему трехпредельного вольтметра.

Вариант 3

Рассчитать секции добавочного резистора  к прибору на 20 mВ с внутренним сопротивлением 10 Ом, чтобы им можно было измерить напряжения 100 В  и 300 В. Начертить схему двухпредельного вольтметра.

Вариант 4

Рассчитать секции добавочного резистора  к прибору на 20 mВ с внутренним сопротивлением 10 Ом, чтобы им можно было измерить напряжения 50 и 100 В. Начертить схему двухпредельного вольтметра.

Вариант 5

Каким образом, используя милливольтметр на 1 mВ  с внутренним сопротивлением

R = 20 Ом можно измерить напряжение 50 и 100 В. Приведите схему прибора и определите потребляемую мощность для обоих пределов измерения при полном отклонении подвижной части.

Вариант 6

Каким образом, используя милливольтметр на 1 mВ  с внутренним сопротивлением

R = 20 Ом можно измерить напряжение 30 и 150 В. Приведите схему прибора и определите потребляемую мощность для обоих пределов измерения при полном отклонении подвижной части.

Вариант 7

Шкала миллиамперметра магнитоэлектрической системы, с сопротивлением R = 20 ОМ разбита на 150 делений, цена деления 0,2 mА/дел. Определить величину добавочного  сопротивления .для измерения этим прибором напряжения 150 В. Составить схему прибора.

Вариант 8

Шкала миллиамперметра магнитоэлектрической системы, с сопротивлением R = 20 Ом разбита на 150 делений, цена деления 0,2 mА/дел. Определить сопротивление шунта миллиамперметра, если этим прибором необходимо измерить ток в 15 А.

Вариант 9

Магнитоэлектрический прибор имеет номинальное значение напряжения

U= 75mB и номинальный ток 5mА. Подсчитайте значения добавочных сопротивлений  к прибору для расширения предела измерения до 100 В и 150 В. Начертите схему полученного

многопредельного  вольтметра и подсчитайте мощности, которые будут потребляться им при работе на каждом из пределов измерения.

Вариант 10

Магнитоэлектрический прибор имеет номинальное значение напряжения

U= 75mB и номинальный ток 5mА. Подсчитайте значения добавочных сопротивлений  к прибору для расширения предела измерения до 3 В и 16 В. Начертите схему полученного

многопредельного  вольтметра и подсчитайте мощности, которые будут потребляться им при работе на каждом из пределов измерения.

Вариант 11

Магнитоэлектрический механизм на напряжение  150 В имеет внутреннее сопротивление 10 Ом и используется для измерения тока 450 А. Определить сопротивление и размеры шунта из манганина (   манг = 0,42 Ом • мм2/м) при допустимой плотности тока 4 А/ мм2. Начертить схему включения прибора с шунтом.

Вариант 12

По условию варианта  11 определить сопротивление и размеры шунта при измерении тока 150 А.

Вариант 13

Амперметр на 1 А имеет сопротивление 4,5 Ом. Какой ток может измерить этот прибор с подключением к нему шунта 0,15 Ом ? Определить размеры шунта из манганина

(ρ манг = 0,42 Ом • мм2/м) при допустимой плотности тока 4 А/ мм2. Начертить схему включения прибора с шунтом.

Вариант 14

По условию варианта  13 определить  размеры шунта при сопротивлении шунта

0,237 Ом.

Вариант 15

Рассчитать сопротивление шунта для расширения пределов измерения магнитоэлектрического прибора  с током полного отклонения 50 А и внутренним сопротивлением 5 Ом до 150 А. Определить размеры шунта из манганина

(ρ манг = 0,42 Ом • мм2/м), если  допустимая плотность тока 4 А/ мм2.

Вариант 16

По условию варианта  15 определить сопротивление шунта для расширения пределов измерения до 300 А.

Вариант 17

Необходимо расширить пределы измерения магнитоэлектрического амперметра с 5 А до 200 А. Сопротивление амперметра    R A  = 0,1 Ом. Нарисовать схему измерения,  рассчитать элементы схемы. Как можно расширить пределы измерения электромагнитного амперметра  на 5 А. Начертить схему измерения.

Вариант 18

Определить емкость конденсатора, если при измерении косвенным методом были получены следующие показания приборов: напряжение U =120 В, ток I =  6 А , мощность    Р = 36 Вт, частота сети f = 50 Гц. . Начертить схему измерения.

Вариант 19

По схеме амперметра и вольтметра измеряется сопротивление нагрузки   Rн. Приняв за  измеренное  значение сопротивление, найденное по закону Ома, определить  схему с меньшей погрешностью, если известно, что ток нагрузки Iн = 7 А,   Uн = 182 В,

Сопротивление вольтметра  Rv = 15 кОм , сопротивление амперметра R А = 0,02 Ом.

Вариант 20

Вольтметр на 50 В снабжен добавочными резисторами, позволяющими  расширять пределы измерения 5, 20 и 50 раз. Номинальный ток прибора 0,5 А. Определить пределы измерений прибора и величины секций добавочных резисторов. Начертить схему трехпредельного вольтметра.

Вариант 21

Начертите шкалу прибора и укажите на ней все условные знаки, имея такие данные о приборе: вольтметр электростатической системы; , предел показаний 0 – 150 В; предел измерений 22,5 – 500 В; класс точности 0,5; изоляция прибора испытана напряжением 1 кВ; положение шкалы горизонтальное, работает на переменном токе частотой 50 Гц; расширенная область частот 20 – 400 Гц, электростатический  экран; электрическое поле, равное 10 кВ/ м, вызывает изменения показаний, соответствующее заданному классу точности.

Вариант 22

Начертите шкалу прибора и укажите на ней все условные знаки, имея такие данные о приборе: амперметр электромагнитной системы на 5 А; предел измерений 0,75 - 5 А, предел показаний 0 - 5 А; класс точности 0,5; рабочее положение шкалы горизонтальное, изоляция катушки испытана напряжением 2кВ, год выпуска 1980; зав № 1000; при работе необходимо соблюдать особые меры предосторожности, ток переменный частотой 50 Гц, значение активного сопротивления 0,2 Ом, индуктивности- 200мГн; магнитная индукция равная

2 мТл, вызывает изменения показаний, соответствующее заданному классу точности; имеется магнитный экран.

Вариант 23

К выходу двухполупериодного выпрямителя подсоединили вольтметр магнитоэлектрической системы, вольтметр электромагнитной системы и электронный осциллограф. Рассчитать показания вольтметров и осциллографа при следующих, положениях ручек управления осциллографа mU = 20 В/дел, по осциллограмме приведенной на рисунке 1. Начертить схему измерений.

Рисунок 1. Осциллограмма

Вариант 24

К выходу однополупериодного выпрямителя подсоединили вольтметр магнитоэлектрической системы, вольтметр электромагнитной системы и электронный осциллограф. Рассчитать показания вольтметров и осциллографа при следующих положениях ручек управления осциллографа mU = 20 В/дел, по осциллограмме, приведенной на рисунке 2. Начертить схему измерений.

Рисунок 2. Осциллограмма

Вариант  25

По осциллограмме, изображенной на рисунке 3, определить сдвиг фаз φ между двумя сигналами, подаваемыми на  осциллограф.  Начертить схему измерений и указать тип осциллографа.

Рисунок 3.  Осциллограмма

Вариант  26

По осциллограмме, изображенной на рисунке 4, определить значения  частот, подаваемых на входы Х, Z осциллографа, если известно, что на вход У осциллографа подается синусоидальное напряжение частотой 50 Гц. Начертить схему измерений и указать, в каком режиме должен работать осциллограф.

Рисунок 4. Осциллограмма

Вариант 27

По осциллограмме, изображенной на рисунке 5, определить значение частоты,  подаваемой на вход  Z, если известно, что на вход У осциллографа подается синусоидальное напряжение частоты 50 Гц. Начертить схему и указать режим работы осциллографа.

Рисунок 5. Осциллограмма

Вариант 28

Составить схему, подобрать приборы для измерения амплитудного, действующего, средневыпрямленного значений несинусоидального напряжения, если известно, что    действующее значение напряжения равно 100 В, коэффициент амплитуды КА = \/  2, коэффициент формы Кф = 1,11

Вариант 29

По осциллограмме,  приведенной на рисунке 6, рассчитать  частоту,  подаваемую  на вход Х, если  известно, что на вход У подается сигнал частотой 50 Гц.  Нарисовать схему измерения и указать в каком режиме должен работать осциллограф.

Рисунок 6.  Осциллограмма

Вариант 30

По осциллограмме, изображенной на рисунке 7, рассчитать амплитудное, действующее значения напряжения, период, частоту сигнала при следующих положениях органов управления  осциллографа   mU = 10 В/дел,   mт = 1 мс/дел

Рисунок  7. Осциллограмма

Вариант 31

При измерении индуктивности по методу амперметра – вольтметра  были получены следующие результаты:

- на постоянном токе U = 100 В, 		I = 5 А

- на переменном токе частотой 50 Гц 	U = 100 В, 	I = 2 А.

Рассчитать значение индуктивности . Начертить схему измерения.

Вариант 32

Милливольтметр магнитоэлектрической  системы, со шкалой, разделенной на 150 делений, имеет сопротивление на 10 Ом и чувствительность к току  SI = 20 дел/mA.   Определите чувствительность к напряжению, цену деления и верхний предел измерения.

Вариант 33

Милливольтметр магнитоэлектрической  системы, со шкалой, разделенной на 100 делений, имеет сопротивление на 15 Ом и чувствительность к току  SI = 20 дел/mA.   Определите чувствительность к напряжению, цену деления и верхний предел измерения.

Вариант 34

Вольтметр со шкалой на 100 делений и сопротивлением 6 кОм имеет постоянную прибора 1,5 В/дел. Определить предел измерения прибора при включении его с добавочными резисторами 18 кОм и 30 кОм. Начертить схему двухпредельного вольтметра.

Вариант 35

Рамка прибора на 100 делений и ценой деления  0,01 А/дел имеет сопротивление  0,5 Ом.   Определить сопротивление шунта для измерения этим прибором тока 10 А. Определить длину проволоки для намотки шунта из манганина (ρ манг = 0,42 Ом • мм2/м), если допустимая плотность тока 2 А/м2.  Начертить схему включения прибора с шунтом.

Вариант 36

Рамка прибора на 100 мВ намотана медным проводом  ρ меди = 0,0175 Ом • мм2/м сечением 0,175 мм2 длиной 2 м. Рассчитать сопротивление шунта для измерения этим прибором тока 5 А. Начертить схему включения прибора с шунтом.

Вариант 37

К выходу однополупериодного выпрямителя подсоединили вольтметр магнитоэлектрической системы, вольтметр электромагнитной системы и электронный осциллограф. Рассчитать показания вольтметров и осциллографа при следующих положениях ручек управления осциллографа mU = 10 В/дел, по осциллограмме, приведенной на рисунке 8. Начертить схему измерения.

Рисунок  8  Осциллограмма

Вариант 38

В цепь двухполупериодного выпрямителя подсоединены амперметры магнитоэлектрической и электромагнитной систем, а также  электронный осциллограф с образцовым резистором R = 100 Ом, включенным параллельно входу У осциллографа. Рассчитать амплитудное, действующее,  средневыпрямленное  значения тока при следующем сигнале, приведенном на рисунке 9.   Нарисовать схему измерения.  mU = 10 В/дел.

Рисунок 9. Осциллограмма

Вариант 39

В цепь однополупериодного выпрямителя подсоединены амперметры магнитоэлектрической и электромагнитной систем, а также  электронный осциллограф с образцовым резистором R = 100 Ом, включенным параллельно входу  У осциллографа.

Рассчитать амплитудное, действующее,  средневыпрямленное  значения тока при следующем сигнале, приведенном на рисунке 10. Нарисовать схему измерения.   mU = 10 В/дел

Рисунок 10. Осциллограмма

Вариант 40

Начертите шкалу и укажите на ней все условные  обозначения, имея такие данные о приборе: мегаомметр, имеет две шкалы: прямую – при измерении малых сопротивлений (кОм);  обратную – при измерении  больших сопротивлений (МОм). Пределы измерений и показаний совпадают. Класс точности, взятый по длине шкалы равен  1,5. Рассчитан на рабочее напряжением 1 кВ. Изоляция прибора испытана напряжением 3 кВ.  Рабочее положение шкалы горизонтальное, номинальная частота вращения рукоятки 120 об/мин. Логометр магнитоэлектрической  системы.  При работе необходимо соблюдать особые  меры предосторожности. Год выпуска 1985, заводской № 100.

Вариант 41

Составьте схему  и подберите приборы для измерения амплитудного , действующего и средневыпрямленного напряжения. Рассчитайте эти значения , если задано, что действующее значение напряжения U = 100 В, коэффициент амплитуды Ка = 2, коэффициент формы Кф = 1,57.

Вариант 42

Начертите шкалу прибора и укажите на ней все условные знаки, имея такие данные о счетчик индукционный переменного тока  реактивной энергии трехфазный приборе: четырех проводный трансформаторный универсальный на номинальный ток 5 А и номинальное напряжение 380 В, номинальная  частота 50 Гц, класс точности по относительной погрешности 2; передаточное число 1200 оборотов диска; диск должен вращаться по часовой стрелке, имеется ограничитель вращения против часовой стрелки; год

выпуска 1980, заводской  № 1000.

Вариант 43

К выходу генератора прямоугольных импульсов подсоединили  вольтметр магнитоэлектрической  системы и осциллограф. Рассчитайте показания вольтметра и осциллографа при получении осциллограммы , приведенной на рисунке 11.

mU = 10 В/дел. Нарисуйте схему измерений.

Рисунок 11. Осциллограмма

Вариант 44

Магазин сопротивлений МСР - 63 имеет класс точности ± ( 0,05 ± 0,02 m/R)

Рассчитайте основную погрешность (в %) при измерении сопротивления R = 195 Ом.

Вариант 45

Начертите шкалу прибора и укажите на ней все условные  обозначения, имея такие данные о приборе: омметр магнитоэлектрической  системы, имеет 2 шкалы:  прямую – при измерении  малых сопротивлений (Ом);  обратную – при измерении  больших  сопротивлений; (кОм и МОм). Пределы измерений и показаний совпадают; класс точности, взятый по длине шкалы, – 1,5; рабочее положение шкалы горизонтальное, изоляция катушки испытана  напряжением 1 кВ, год выпуска 1990, заводской № 2000, магнитная индукция 0,03 мТл вызывает изменение показаний, соответствующее заданному классу точности; при работе необходимо соблюдать особые  меры предосторожности.

Вариант 46

Вольтметр В7 – 18  имеет класс точности 0,0/0,02 при измерении напряжения постоянного тока  и 0,5/ 0,2 при измерении напряжения переменного тока. Рассчитайте относительную погрешность при измерении переменного напряжения U  = 9 В и U  = 9 В.

постоянного напряжения.

Вариант 47

Дорисуйте по своему усмотрению недостающие плечи моста переменного тока

(рисунок 12).  Напишите условия равновесия моста в общем виде. Рассчитайте значения недостающего реактивного элемента  (£  или С) при условии, что все активные сопротивления плеч равны 10 Ом, а индуктивность  L1  равна 1 Гн, частота сети 50 Гц.

 I

R3

L1

R1

# Рисунок 12. Схема моста  ~ I

Вариант 48

Комбинированный прибор Ш – 68003 имеет класс точности 0,1/ 0,05. Найти его относительную погрешность при измерении  токов  I = 5 mА;	 I = 20 mА.

Вариант 49

По внешнему виду шкалы, приведенному на рисунке 13, рассчитать следующие значения:

- цену деления;

- чувствительность к току;

- потребляемую мощность при максимальном отклонении;

- диапазон измерений;

- максимально допустимую абсолютную погрешность измерения;

- номинальное напряжение.

1

2

3

4

5

0

А                0,5

R = 0,007 Ом

Рисунок 13  Внешний вид шкалы

Вариант 50

Определить индуктивность катушки, если при измерении косвенным методом были получены следующие показания приборов:  напряжение U = 40 В,   ток  I  = 2 А, мощность  Р = 40 Вт, частота сети f = 50 Гц.   Начертить схему измерения.

Задание № 5.  Предлагается ответить на вопрос, приведенный в таблице 25

Таблица 25

| № варианта | Вопрос |
| --- | --- |
|  | Преобразователи контактного сопротивления |
|  | Фотоэлектрические преобразователи |
|  | Манометр с индукционным преобразователем |
|  | Индукционный расходомер |
|  | Пьезоэлектрические преобразователи |
|  | Прибор для измерения шероховатости поверхности |
|  | Прибор для измерения толщины покрытия |
|  | Емкостный уровнемер |
|  | Термосопротивления. для анализа газовых смесей |
|  | Термосопротивления. применяемые для измерения вакуума |
|  | Термосопротивления |
|  | Тензосопротивления |
|  | Преобразователи ионизационного излучения |
|  | Магнитоупругие преобразователи |
|  | Квантовые преобразователи |
|  | Оптико - электрические преобразователи |
|  | Электрохимические преобразователи |
|  | Терморезистивные преобразователи |
|  | Индуктивные преобразователи |
|  | Емкостные преобразователи |
|  | Реостатные преобразователи |
|  | Термоэлектрические преобразователи |
|  | Индукционные преобразователи |
|  | Классификация преобразователей неэлектрических величин |
|  | Общие сведения об электрических измерениях неэлектрических величин |
|  | Ваттметровый метод определения потерь на перемагничивание |
|  | Определение динамических характеристик магнитных материалов |
|  | Определение статических характеристик магнитных материалов |
|  | Получение магнитных характеристик с применением электронного осциллографа |
|  | Схема тесламетра с использованием эффекта Холла |
|  | Измерение магнитной индукции, напряженности магнитного поля и магнитного напряжения |
|  | Измерение магнитного потока в постоянном магнитном поле |
|  | Преобразователь Холла для измерения магнитных величин |
|  | Индукционные ферроиндукционные преобразователи для измерения магнитных величин |
|  | Измерение магнитных величин. Общие сведения. |
|  | Схема счетчика СР3. |
|  | Схема счетчика СР4. |
|  | Схема счетчика СА3. |
|  | Схема счетчика СА4. |
|  | Постоянная счетчика. передаточное число счетчика. Класс точности счетчика. |
|  | Органы регулировки счетчика |
|  | Принцип действия и устройство приборов индукционной системы |

# Продолжение таблицы 25

| № варианта | В о п р о с |
| --- | --- |
|  | Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом трех ваттметров |
|  | Двухэлементный ваттметр |
|  | Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом двух ваттметров |
|  | Измерение активной мощности в трехфазных цепях методом одного ваттметра |
|  | Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях методом одного ваттметра |
|  | Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях методом трех ваттметров |
|  | Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях методом двух ваттметров |
|  | Измерение мощности в цепях постоянного тока |

Задание № 6.  Решить задачу:

Вариант 1

В трехфазной цепи с равномерной нагрузкой мощность измерялась ваттметром, включенным через трансформаторы тока 100/5. Определите мощность цепи. если показания ваттметра 180 Вт. Начертите схему включения приборов.

Вариант 2

Мощность трехфазной трехпроводной цепи измеряется с помощью двух ваттметров, включенных через трансформаторы тока 200/5 и напряжения 10000/100. Показания приборов – 280 Вт и 360 Вт. Определите активную, реактивную мощности первичной цепи, коэффициент мощности и характер нагрузки. Начертите схему включения приборов.

Вариант 3

Мощность трехфазной симметричной нагрузки, соединенной треугольником с фазными сопротивлениями: Хф = 7 Ом; 	rф = 9 Ом, измеряется с помощью двух ваттметров, имеющих шкалы на 150 делений и номинальное напряжение параллельной обмотки Uн = 75 В и номинальный ток     Iн = 5 А. Линейное напряжение 220 В. Определить показания каждого ваттметра в делениях и ваттах. Какова мощность нагрузки ? Составить схему измерения.

Вариант 4

Активная мощность асинхронного двигателя, обмотки которого соединены звездой с

Хф = 6 Ом; 	rф = 4 Ом;  измеряется методом одного ваттметра. Линейное напряжение

380 В. Ваттметр со школой на 150 делений характеризуется номинальными величинами:

Uн = 150 В;    Iн  = “2,5 А. Определить мощность электродвигателя. Начертить схему измерения. Каковы показания ваттметра в делениях?

Вариант 5

Активная мощность асинхронного двигателя, обмотки которого соединены треугольником, измеряется методом одного ваттметра. Линейное напряжение 380 В. Сопротивление обмотки Хф = 7 Ом;    rф = 5 Ом; 	Ваттметр со школой на 75 делений характеризуется номинальными величинами:  Uн = 150 В;    I = 5 А. Определить мощность

электродвигателя. Начертить схему измерения. Каковы показания ваттметра в делениях?

Вариант 6

Реактивная мощность в трехфазной трехпроводной цепи измеряется методом трех ваттметров. Сопротивления фаз приемника равны: ХА = 4 Ом; 	Хв = 3 Ом ;	Хс = 5 Ом;

rА  = 2 Ом; 	rс  = 4 Ом; 	rв = 3 Ом. Линейное напряжение 380 В. Приемник соединен по схеме «звезда». Номинальное напряжение параллельных обмоток ваттметров 150 В, номинальный ток последовательных обмоток 5 А, шкала имеет 150 делений. Определить показания (в делениях) каждого ваттметра, реактивную мощность в трехфазного приемника и начертить схему измерения.

Вариант 7

Номинальный ток последовательных  обмоток двух ваттметров Iн – 5 А, нноминальное напряжение их параллельных обмоток 300 В. Симметричная нагрузка – звезда с Хф = 6 Ом, rф =5 Ом включена на линейное напряжение 220 В.  Определить показания ( в делениях), если каждый ваттметр имеет шкалу с 150 делениями. Начертить схему измерения Определить мощность нагрузки.

Вариант 8

Реактивная мощность определяется методом одного ваттметра. Линейное напряжение 380 В. Фазное индуктивное сопротивление Хф = 7 Ом,  rф  = 11 Ом. Ваттметр имеет номинальное напряжение параллельной обмотки Uн = 150 В, номинальный ток  5 А и шкалу с 75 делениями. Определить мощность нагрузки. Составить схему измерения.

Вариант 9

Мощность  трехфазной симметричной нагрузки, соединенной звездой с недоступной нулевой точкой,  измеряется методом двух ваттметров. Номинальное напряжение параллельной обмотки ваттметра Uн = 150 В, номинальный ток последовательной обмотки Iн – 2,5 А. Шкала ваттметра имеет 150 делений. Линейное напряжение 380 В. Индуктивное фазное сопротивление нагрузки  ХL = 12 Ом, активное сопротивление  r =3 Ом. Определить показания ( в делениях) каждого ваттметра. Составить схему измерения.  Определить  мощность нагрузки.

Вариант 10

Мощность  трехфазной симметричной нагрузки, соединенной ∆, измеряется методом двух ваттметров. Номинальное напряжение параллельной обмотки ваттметра Uн = 380 В, номинальный ток последовательной обмотки Iн – 5 А. Число делений шкалы   а шк = 75.

Линейное напряжение 380 В. Индуктивное фазное сопротивление нагрузки  ХL = 12 Ом, активное сопротивление  r =5 Ом. Определить показания ( в деления) каждого ваттметра.

Составить схему измерения. Определить  мощность нагрузки.

Вариант 11

В цепи трехфазного тока для  измерения мощности использовались два ваттметра на номинальное напряжение 100 В, и ток 5 А, включенные через трансформатор тока 300/5. Шкала приборов разбита на 100 делений, показания 78 и 86 делений. Определить активную   и реактивную мощность цепи. Начертите схему включения приборов.

Вариант 12

В цепи трехфазного тока с равномерной нагрузкой производились измерения амперметром на 5 А, вольтметром на 100 В, ваттметром на 5 А и 150 В. Приборы включены через трансформаторы тока 100/5 и напряжения 6000/100. Показания приборов: амперметра 4,5 А,

вольтметра 95 В, ваттметра 400 Вт. Определите ток, напряжение,  мощность  и Cos φ Начертите схему включения приборов.

Вариант 13

В трехфазную цепь с равномерной нагрузкой  для измерения мощности использовался ваттметр на 750 Вт со шкалой на 100 делений, включенный через трансформатор тока 100/5. Определить мощность цепи, если показания ваттметра 72 деления. Начертите схему включения приборов.

Вариант 14

На подстанции предприятия установлены счетчики  активной и реактивной энергии, которые включены через трансформаторы тока 800/5 и напряжения 6000/100.За год работы счетчики показали 8240 кВт • ч и 3100 квар • ч. Определите израсходованную активную и реактивную энергию, tg φ потребителей. Начертите схему измерений.

Вариант 15

В цепях трехфазного тока измерения производились амперметром на 5 А, вольтметром на 150 В, ваттметрами на 750 Вт,  включенными   в сеть через трансформатор тока 200/5.

Показания приборов: амперметра 3,2 А, вольтметра 110 В, ваттметров 280 Вт и 460 Вт.  Определите ток, напряжение,  мощность  и tg φ  Начертите схему включения приборов.

Вариант 16

Двухэлементный ваттметр на номинальный ток 5 Аи напряжение 150 В имеет шкалу на 150 делений и включен через трансформаторы тока 500/5 для измерения мощности трехфазной цепи. Показания ваттметра 132 деления. Определите мощность цепи  и начертите схему включения приборов.

Вариант 17

Трехфазный счетчик активной энергии включен  в сеть через трансформаторы тока 300/5 и напряжения 10000/100. Показания в начале месяца 2716 кВт • ч. конце месяца - 3941 кВт • ч. Определите энергию,  израсходованную за месяц. Начертите схему.

Вариант 18

Измерение энергии  производилось в цепях трехфазного тока с помощью двух счетчиков активной и реактивной энергии, которые включены через трансформаторы тока 500/5 и напряжения 6000/100. В начале месяца счетчики показывали: первый 3610 кВт  • ч, второй 1742 квар  • ч, Определите активную и реактивную энергию и средневзвешенной tg φ, начертите схему измерений.

Вариант 19

Переносные приборы: амперметр на 5 А со шкалой, имеющей 100 делений; вольтметр на 150 В и ваттметр на 5 А, 150 В, имеющей на шкале 150 делений, включены через трансформатор тока 200/5 и трансформатор напряжения 6000/100 для контроля нагрузки изделия. Амперметр показал 85 делений, вольтметр – 102 В. Нарисуйте схему включения. Подсчитайте ток и напряжение сети. Задайтесь сами мощностью нагрузки, подсчитайте показания ваттметра в делениях шкалы и найдите коэффициент мощности нагрузки.

Вариант 20

В высоковольтную однофазную сеть включены через трансформатор напряжения  6000/100 и трансформатор тока 500/5 включен амперметр, вольтметр, ваттметр, имеющие следующие данные. Шкала 0 – 200 А с надписью: «С трансформатором тока 200/5»

Вольтметр. Шкала 0 – 3000 В с надписью: «С трансформатором напряжения 3000/100»

Ваттметр. Номинальный ток 5 А, номинальное напряжение 300 В. Шкала 0 – 1 кВт.

Приборы показали:   Амперметр  - 2 А

Вольтметр U – 2700 В.

Ваттметр   Р -  0,2 кВт.

Подсчитайте ток, напряжение, мощность и коэффициент мощности в сети. Нарисуйте схему включения.

Вариант  21

Определить реактивную мощность в цепи, если показания первого ваттметра 10 Вт, второго ваттметра 30 Вт, третьего ваттметра 20 Вт. Ваттметры включены через трансформатор тока 100/5. и трансформатор напряжения 1000/100.

Вариант  22

Мощность измеряется методом двух ваттметров. Показания первого ваттметра 40 Вт, второго 50 Вт. Определить мощность цепи, если ваттметры включили через трансформатор тока 100/5 и трансформатор напряжения 1000/100.

Вариант  23

Показания амперметра 2 А, вольтметра 90 В, ваттметра 130 Вт. Приборы включены через трансформатор тока 100/5, трансформатор напряжения 1000/100. Нарисовать схему, определить I, U, P в цепи.

Вариант  24

Двухэлементный ваттметр имеет шкалу в ваттах  0,200, 400, 600, 800, 1000,  1200, 1400, 1600, 2000. Ваттметр включили через трансформатор тока 100/5. Сделать новую шкалу

в кВт . Нарисовать схему двухэлементного ваттметра с трансформаторами  тока.

Вариант  25

Для измерения реактивной мощности в трехфазной цепи используются два ваттметра, включенные через трансформатор тока 100/5. Показания ваттметров соответственно

50 делений и 25 делений. Ваттметр рассчитан на 5 А,  600 В, количество делений 100. Нарисовать схему, определить мощность потребителя трехфазного тока.

Вариант  26

Для измерения активной мощности в трехфазной цепи используются два ваттметра. Определить мощность, если стрелка первого ваттметра отклонилась на 40 делений, а второго на 50 делений. Ваттметр имеет 150 делений, рассчитан на 5 А,  150 В. Ваттметры включены через трансформатор тока 100/5, трансформатор напряжения 1000/100.

Вариант  27

Показание одного  ваттметра 25 делений, второго 50 делений, ваттметры рассчитаны на

5 А,  100 В, имеет 100 делений. Приборы включены через трансформатор тока 100/5, трансформатор напряжения 1000/100. Определить активную мощность потребителя трехфазного тока. Нарисовать схему.

Вариант  28

Показания амперметра 3 А, вольтметра 90 В, ваттметра 120 Вт. Приборы включены через трансформатор тока 400/5, трансформатор напряжения 10 000/100. Определить ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности цепи.

Вариант  29

Показания амперметра 3 А, вольтметра 90 В, ваттметра 180 Вт. Приборы включены через трансформатор тока 100/5, трансформатор напряжения 1000/100. Определить ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности цепи.

Вариант  30

Показания амперметра 3 А, вольтметра 80 В, ваттметра 150 Вт. Приборы включены через трансформатор тока 400/5, трансформатор напряжения 10 000/100. Определить ток, напряжение, мощность, коэффициент мощности цепи.

Вариант  31

Активная мощность в трехфазной несимметричной цепи измеряется методом трех ваттметров. Сопротивления фаз равны  ХA  = 5 Ом;  ХB  = 6 Ом;  Хс = 4 Ом;

RA =  RB = RC = 5 Ом; Линейное напряжение Uл = 380 В. Для измерений используются  ваттметры с номинальным  током Iн = 5А и номинальным напряжением Uн =150 В и шкалой 150 делений.  Определить показания каждого ваттметра в делениях и ваттах. Определить активную мощность нагрузки. Начертить схему измерения.

Вариант  32

Энергия в трехфазной четырехпроводной цепи измеряется с помощью счетчика активной энергии СА 4 и счетчика реактивной энергии СР 4. Передаточное число счетчиков равны 1200 оборотов диска. За полчаса счетчик СА 4 произвел 120 оборотов диска и счетчик Ср 4 60 оборотов диска. Рассчитать активную и реактивную энергии, которые были затрачены за это время, а также коэффициент мощности. Начертить схему измерений.

Вариант  33

При поверке однофазного счетчика класса точности 2,5 по методу ваттметра - секундомера были получены следующие данные: ваттметр  на 150 делений  с номинальным током

Iн = 10 А и номинальным напряжением Uн = 300 В,  отклонился на 100 делений, счетчик с передаточным числом 1200 произвел 7 оборотов за 10 секунд. Произвести необходимые расчеты и сделать вывод о соответствии счетчика своему классу точности.

Нарисовать схему измерений.

Вариант  34

Решить задачу по условию задачи  № 33, изменив в  условии передаточное число 450 оборотов диска.

Вариант  35

Мощность трехфазной несимметричной цепи измеряется двухэлементным ваттметром, включенным через трансформаторы тока 200/5. Двухэлементный ваттметр, имеет чувствительность к мощности 0,5 дел/кВт. Определить цену деления, предел измерения ваттметра, мощность цепи, если размах шкалы - 100 делений, а стрелка прибора при измерении отклонилась на 10 делений. Начертить схему измерений.

Вариант  36

Измерение энергии однофазной цепи производилось однофазным счетчиком, включенным через  трансформатор тока 100/5 и трансформатор напряжения 1000/100. Постоянная счетчика  3000 Вт∗собор..  Рассчитать  энергию, потребляемую нагрузкой, если диск счетчика произвел 100 оборотов диска. Начертить схему измерений.

Вариант  37

Решить задачу по условию задачи  № 36, изменив  условие – вместо постоянной счетчика 3000 Вт∗собор. принять передаточное число No = 3600 оборотов диска.

Вариант  38

Активная мощность несимметричной трехфазной нагрузки измеряется методом трех ваттметров.  Uл = 380 В;    RA =  RB = RC = 3 Ом;   ХA  = 30  Ом;   ХB = 4 Ом;   Х C = 2 Ом.

Применяются ваттметры со шкалой на 150 делений с номинальным током  Iном = 5А и номинальным напряжением Uном =150 В. Определить показания каждого ваттметра в делениях и ваттах. Определить мощность нагрузки. Начертить схему измерения.

Вариант  39

Реактивная мощность в трехфазной несимметричной цепи определяется методом трех ваттметров. Линейное напряжение 220 В. Сопротивления фаз;  RA =  RB = RC = 4 Ом;

ХA  = 3 Ом;   	 ХB = 4 Ом;	Х C = 5 Ом.

Применяются ваттметры со шкалой на 150 делений,  номинальный ток  Iном = 2,5А, номинальное напряжение параллельной обмотки Uн =150 В. Нарисовать схему измерения, определить показания ваттметра в делениях и ваттах. Определить реактивную мощность трехфазной нагрузки.

Вариант 40

Реактивная мощность в трехфазной цепи определяется методом двух ваттметров. Реактивное  емкостное сопротивление фазы Х = 5 Ом, активное сопротивление фазы

R = 4 Ом. Применяются ваттметры со шкалой на 150 делений с номинальным током  Iн = 5А и номинальным напряжением Uн =150 В. Определить показания каждого ваттметра в делениях и ваттах. Определить реактивную мощность нагрузки. Начертить схему измерения.

Вариант 41

Поверка однофазного счетчика проводится методом ваттметра и секундомера. Показания ваттметра 456 Вт, счетчик за 90с сделал 14 оборотов при cоs φ\  = 1. Класс точности счетчика 2,5, передаточное число 1 кВт • ч – 1200 оборотов. Нарисовать схему поверки однофазного счетчика и дать заключение о поверке счетчика.

Вариант 42

Определить реактивную мощность в цепи, если показания первого ваттметра 10 Вт, второго ваттметра 30 Вт, третьего ваттметра 20 Вт. Ваттметры включены через трансформатор тока 400/5. и трансформатор напряжения 1000/100.

Вариант 43

Поверка однофазного счетчика проводится методом ваттметра и секундомера. Показания ваттметра 29 делений,  счетчик за 60с сделал 6 оборотов при cоs φ  = 1. Ваттметр рассчитан на 5 А, 300 В, имеет 150 делений. Класс точности счетчика 2,5, передаточное число 1 кВт • ч – 1200 оборотов. Нарисовать схему поверки однофазного счетчика и дать заключение о поверке счетчика.

Вариант 44

Найти ток, напряжение, мощность цепи, если показания амперметра 2 деления, вольтметра 90 делений, а ваттметра  30 делений. Приборы включены через трансформатор напряжения 10 000/100 и  трансформатор тока 200/5.   Амперметр имеет 10 делений, рассчитан на 5 А, ваттметр имеет 100 делений, рассчитан на 100 В. Ваттметр имеет 100 делений, рассчитан на 5 А, 100 В.

Вариант 45

Найти ток, напряжение, мощность цепи, если показания амперметра 2 деления, вольтметра 90 делений, а ваттметр  10 делений. Приборы включены через трансформатор напряжения 1000/100 и трансформатор тока 100/5.  Амперметр имеет 10 делений, рассчитан на 5 А. Вольтметр имеет 100 делений,  рассчитан на 100 В. Ваттметр имеет 100 делений, рассчитан на 5 А, 100 В.

Вариант 46

Найти ток, напряжение, мощность цепи, если показания амперметра 2 деления, вольтметра 90 делений, а ваттметр  30 делений. Приборы включены через трансформатор напряжения 1000/100 и  трансформатор тока 200/5. Амперметр имеет 10 делений, рассчитан на 10А. Вольтметр имеет 100 делений,  рассчитан на 100 В. Ваттметр имеет 100 делений, рассчитан на 5 А, 100 В.

Вариант 47

Определить цену деления ваттметра, амперметра, вольтметра, включенных с измерительными трансформаторами. Цена деления самих приборов равна Ср = 10 Вт/дел,

С I  = 0,05 А/дел,   CV = 1 В/дел, коэффициенты трансформации КU = 100, К I  = 50. Шкала каждого прибора имеет 100 делений. Начертить схему.

Вариант 48

Решить задачу по условию задачи  № 32, изменив в  условии – вместо счетчиков СА4 и СР4  - счетчики СА3 и СР3.

Вариант 49

В трехфазной симметричной цепи производится измерение коэффициента мощности косвенным методом. Показание вольтметра 380 В, амперметра, включенного через  трансформатор тока 200/5 – 2 А, показание двухэлементного ваттметра, включенного через трансформаторы тока200/5, - 4кВт.  Рассчитать значение коэффициента мощности по показаниям приборов. Начертить схему измерений. На шкале двухэлементного ваттметра надпись 380 В, ТТ 20/5.

Вариант 50

Решить задачу по условию задачи № 49, изменив в  условии – вместо  4кВт - 3 кВт.

Приложение А

| х | Ф(х) | х | Ф(х) | х | Ф(х) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,00000 | 1,30 | 0,80640 | 2,60 | 0,99068 |
| 0,05 | 0,03988 | 1,35 | 0,82298 | 2,65 | 0,99195 |
| 0,10 | 0,07966 | 1,40 | 0,83849 | 2,70 | 0,99307 |
| 0,15 | 0,11924 | 1,45 | 0,85294 | 2,75 | 0,99404 |
| 0,20 | 0,15852 | 1,50 | 0,86639 | 2,80 | 0,99489 |
| 0,25 | 0,19741 | 1,55 | 0,87886 | 2,85 | 0,99563 |
| 0,30 | 0,23582 | 1,60 | 0,89040 | 2,90 | 0,99627 |
| 0,35 | 0,27366 | 1,65 | 0,90106 | 2,95 | 0,99682 |
| 0,40 | 0,31084 | 1,70 | 0,91087 | 3,00 | 0,99730 |
| 0,45 | 0,34729 | 1,75 | 0,91988 | 3,10 | 0,99806 |
| 0,50 | 0,38292 | 1.80 | 0,92814 | 3, 20 | 0,99863 |
| 0,55 | 0,41768 | 1,85 | 0,93569 | 3,30 | 0,99903 |
| 0,60 | 0,45149 | 1,90 | 0,94257 | 3,40 | 0,99933 |
| 0,65 | 0,48431 | 1,95 | 0,94882 | 3,50 | 0,99953 |
| 0,70 | 0,51607 | 2,00 | 0,95450 | 3,60 | 0,99968 |
| 0,75 | 0,54675 | 2,05 | 0,95964 | 3,70 | 0,99978 |
| 0,80 | 0,57629 | 2,10 | 0,96427 | 3,80 | 0,99986 |
| 0,85 | 0,60468 | 2.15 | 0, 96844 | 3,90 | 0,99990 |
| 0,90 | 0,63188 | 2,20 | 0,97219 | 4,00 | 0,99994 |
| 0,95 | 0.65789 | 2,25 | 0,97555 | 4,10 | 0,99996 |
| 1,00 | 0,68269 | 2,30 | 0,97855 | 4,20 | 0,99997 |
| 1,05 | 0,70628 | 2,35 | 0,98123 | 4,40 | 0,99999 |
| 1,10 | 0,72867 | 2,40 | 0,98360 | 4,50 | 0,999994 |
| 1,15 | 0,74986 | 2,45 | 0, 98571 |  |  |
| 1,20 | 0,76986 | 2,50 | 0, 98758 |  |  |
| 1,25 | 0,78870 | 2,55 | 0,98922 |  |  |

Экзаменационные вопросы по электрическим измерениям

- Роль электрических измерений в современной науке и технике, исторические сведения о развитии измерительной техники. Общие сведения об измерениях.

- Виды средств измерений. Классификация измеряемых приборов.

- Методы электрических измерений.

- Структура и основные виды преобразований измерительной информации (схемы).

- Чувствительность. Цена деления. Погрешность средств измерений.

- Класс точности. Аддитивная и мультипликативная погрешности средств измерений.

- Вариация показаний прибора. Статическая и динамическая погрешности.

- Погрешности электрических измерений.

- Обработка результатов измерений. Форма записи результата измерений.

- Поверка средств измерений.

- Эталоны. Поверочные схемы.

- Меры ЭДС, электрического сопротивления.

- Меры индуктивности и взаимной индуктивности. Меры электрической ёмкости.

- Показатели надёжности  технических средств.

- Структурная схема. Общие элементы конструкции электромеханических приборов.

- Вращающий и противодействующие моменты электромеханических приборов.

- Отсчётное устройство в электромеханических приборах. Условные обозначения электроизмерительных приборов.

- Магнитоэлектрические амперметр и   вольтметр. Принцип действия, устройство, схемы включения и область применения.

- Магнитоэлектрический гальванометр. Принцип действия и устройство. Типы.

- Логометры магнитоэлектрической системы.

- Мостовые цепи: одинарные и двойные мосты постоянного тока.

- Компенсаторы постоянного тока.

- Особенности выбора приборов.

- Назначение, классификация регистрирующих приборов, методы регистрации и виды диаграмм.

- Электромеханический осциллограф.

- Назначение, схемы включения, область применения шунтов.

- Назначение, схемы включения, область применения добавочных резисторов.

- Измерительные трансформаторы тока. Схемы включения, режим работы, техника безопасности при работе с трансформаторами тока. Измерительные клещи.

- Измерительные трансформаторы напряжения. Схемы включения, режим работы, техника безопасности при работе с трансформатором напряжения.

- Схема измерения напряжения в трёхфазной цепи с использованием двух трансформаторов напряжения.

- Схема измерения тока в трёхфазной цепи с использованием двух трансформаторов тока.

- Методы измерения токов и напряжений.

- Классификация электронных измерительных приборов. Измерительные генераторы.

- Электронные вольтметры постоянного тока.

- Электронные вольтметры переменного тока. Преобразователи амплитудного, действующего средневыпрямленного значений.

- Электронный осциллограф.

- Общие свойства цифровых измерительных приборов. Схема цифрового частотомера.

- Схема цифрового вольтметра с время -импульсным преобразованием.

- Схема цифрового вольтметра с кодо – импульсным преобразованием.

- Методы измерения сопротивлений. Метод амперметра – вольтметра.

- Измерение сопротивления заземления.

- Схема омметра.

- Поверка сопротивления изоляции под напряжением.

- измерение сопротивления изоляции. Схема мегомметра.

- Измерение индуктивности, взаимной индуктивности ёмкости косвенным методом.

- Измерение индуктивности, ёмкости мостом переменного тока.

- Измерение мощности в цепях постоянного тока и напряжения.

- Измерение активной мощности в трёхфазных цепях методом одного ваттметра.

- Измерение активной мощности в трёхфазных цепях методом двух ваттметров.

- Измерение активной мощности в трёхфазных цепях методом трёх ваттметров.

- Измерение активной мощности в трёхфазных цепях методом одного ваттметра.

- Измерение реактивной мощности в трехфазных цепях методом двух ваттметров.

- Измерение реактивной мощности в трёхфазных цепях методом трёх ваттметров.

- Схема двухэлементного ваттметра.

- Устройство и принцип действия счётчиков электрической энергии индукционной системы, схема однофазного счётчика.

- Основные характеристики счётчиков электрической энергии: постоянная счётчика, передаточное число, класс точности, чувствительность счётчика.

- Органы регулировки счётчика.

- Счётчики СА4, СА3.

- Счётчики СР; СР3.

- Измерение коэффициента мощности. Устройство, принцип действия ферродинамического фазометра.

- Осциллографические методы измерения частоты.

- Осциллограф, методы измерения коэффициента мощности.

- Общие сведения об измерении магнитных величин. Измерение магнитного потока, магнитной индукции, напряжённости магнитного поля индукционным методом.

- Измерение магнитной индукции с использованием эффекта Холла.

- Измерение потерь мощности в стали. Достоинства электрических  методов измерения неэлектрических величин.

- Классификация, структурные схемы измерительных преобразователей неэлектрических величин в электрические.

- Резистивные преобразователи неэлектрических величин в электрические величины.

- Электромагнитные преобразователи неэлектрических величин в электрические величины.

- Принцип действия, конструкция и область применения термоэлектрических преобразователей и электрических термометров сопротивления.

- Измерительно–информационные системы